Załącznik nr 2

Warszawa, dnia 28.01.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 04/2019

na dostawę

Szafową zamrażarkę niskotemperaturową do – 86°C, o pojemności 650-700l

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:  Adam Hamed

e-mail: a.hamed@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 5 lutego 2019 r.,  do godz. 16:00

- Opis przedmiotu zamówienia:

Szafowa zamrażarka niskotemperaturowa do – 86°C, o pojemności 650-700l

- Zamrażarka wyposażona w komunikację WiFi

- Kaskadowy system zamrażania – układ dwóch hermetycznych kompresorów

- Zakres regulacji temperatury od -50°C do -86°C

- Gwarantowane utrzymanie temperatury  -86°C przy temperaturze otoczenia 32°C

- Programowanie temperatury co 1°C

- Wbudowany automatyczny system kompensacji wahań napięcia w sieci zasilającej

- 4 wewnętrzne, izolowane stalowe drzwi, po stronie wewnętrznej pokryte tworzywem utrudniającym przymarzanie

- Ochrona ustawień temperatury roboczej i poziomów alarmów za pomocą hasła, zaprogramowanie  uprawnień dla co najmniej 150 użytkowników

- System alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) zabezpieczający elementy urządzenia oraz przechowywane próbki, wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania:

- alarm braku zasilania

- alarm niewłaściwych parametrów sieci zasilającej

- alarm zbyt wysokiej temperatury

- alarm zbyt niskiej temperatury

- alarm awarii czujników temperatury

- alarm otwartych drzwi

- alarm przegrzania elementów układu zamrażającego

- alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki

- wskaźnik i alarm wizualny oraz dźwiękowy informujący o przekroczeniu bezpiecznych dla zamrażarki warunkach środowiskowych w pomieszczeniu

- wskaźnik nakazujący wyczyszczenie filtra

- Drzwi z uchwytem, zamykane na klucz

- Wyposażenie urządzenia w awaryjny system  CO2 oraz LN2 - podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania

- Dołączony system back-up CO2

- Głośność maksymalnie 50 dB

- Wymiary (szer x głęb x wys):

- zewnętrzne nie większe niż:  (Sz.xG.xW.) 87 x 96 x 198,5 cm

- wewnętrzne nie mniejsze niż: (Sz.xG.xW.) 73  x 71 x 130 cm

- Zamrażarka powinna być wyposażona w:

- stelaże ze stali nierdzewnej z szufladkami na pudełka o wymiarach 18x21x3,5cm. Wymaganych jest 6 stelaży na 2 półki

-stelaże ze stali nierdzewnej z szufladkami na pudełka o wysokości 2” (5cm) Wymaganych jest 5 stelaży na całą półkę plus minimum 100 pudełek tekturowych z przegrodami na 100 probówek

- Możliwość wyposażenia zamrażarki w przyszłości w kontrolę dostępu do urządzenia za pomocą kart magnetycznych przypisanych do danego użytkownika – w zestawie co najmniej 5 kart, zgodnych z normą ISO14443

- Zasilanie: 230V 50 Hz, maksymalny pobór energii nie większy niż 10,8 kWh/24h

- Warunki serwisu:

- serwis gwarancyjny 60 miesięcy;

- czas reakcji na zgłoszoną awarię maksymalnie 24h;

- w razie braku możliwości naprawy sprzętu na miejscu – koszt transportu pokrywa Wykonawca

- Termin dostawy do 8 tygodni

- Transport, instalacja

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.hamed@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Adam Hamed- oferta na zamrażarkę do -86°C

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował spełnieniem  wymogów zamówienia (tak/nie). Wszystkie warunki (opis przedmiotu zamówienia) muszą zostać spełnione - przy następującej wadze kryteriów: cena - 100 %

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model / producent……………………………………….

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………....

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (tak/nie) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka wyposażona w komunikację WiFi |  |  |
| 2. | Kaskadowy system zamrażania – układ dwóch hermetycznych kompresorów |  |  |
| 3. | Zakres regulacji temperatury od -50°C do -86°C |  |  |
| 4. | Gwarantowane utrzymanie temperatury -86°C przy temperaturze otoczenia 32°C |  |  |
| 5. | Programowanie temperatury co 1°C |  |  |
| 6. | Wbudowany automatyczny system kompensacji wahań napięcia w sieci zasilającej |  |  |
| 7. | 4 wewnętrzne, izolowane stalowe drzwi, po stronie wewnętrznej pokryte tworzywem utrudniającym przymarzanie |  |  |
| 8. | Ochrona ustawień temperatury roboczej i poziomów alarmów za pomocą hasła, zaprogramowanie uprawnień dla co najmniej 150 użytkowników |  |  |
| 9. | System alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) zabezpieczający elementy urządzenia oraz przechowywane próbki, wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania: - alarm braku zasilania - alarm niewłaściwych parametrów sieci zasilającej - alarm zbyt wysokiej temperatury - alarm zbyt niskiej temperatury - alarm awarii czujników temperatury - alarm otwartych drzwi - alarm przegrzania elementów układu zamrażającego - alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki - wskaźnik i alarm wizualny oraz dźwiękowy informujący o przekroczeniu bezpiecznych dla zamrażarki warunkach środowiskowych w pomieszczeniu - wskaźnik nakazujący wyczyszczenie filtra |  |  |
| 10. | Drzwi z uchwytem, zamykane na klucz |  |  |
| 11. | Wyposażenie urządzenia w awaryjny system CO2 oraz LN2 - podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania - System back-up CO2 |  |  |
| 12. | Głośność maksymalnie 50 dB |  |  |
| 13. | Wymiary (szer x głęb x wys): - zewnętrzne nie większe niż: (Sz.xG.xW.) 87 x 96 x 198,5 cm - wewnętrzne nie mniejsze niż: (Sz.xG.xW.) 73 x 71 x 130 cm |  |  |
| 14. | Stelaże: - stelaże ze stali nierdzewnej z szufladkami na pudełka o wymiarach 18x21x3,5cm. Wymaganych jest 6 stelaży na 2 półki -stelaże ze stali nierdzewnej z szufladkami na pudełka o wysokości 2” (5cm) Wymaganych jest 5 stelaży na całą półkę plus minimum 100 pudełek tekturowych z przegrodami na 100 probówek |  |  |
| 15. | Możliwość wyposażenia zamrażarki w przyszłości w kontrolę dostępu do urządzenia za pomocą kart magnetycznych przypisanych do użytkownika - dla 5 osób |  |  |
| 16. | Zasilanie: 230V 50 Hz, maksymalny pobór energii nie większy niż 10,8 kWh/24h |  |  |
| 17. | Transport i instalacja |  |  |
| 18. | Gwarancja i serwis 60 miesięcy, jak w opisie przedmiotu zamówienia |  |  |
| 19. | Termin realizacji zamówienia do 8 tygodni |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………                                           ……………………………….

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42, e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl;                  
http://www.nencki.gov.pl_