Warszawa, dnia 22.05.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 45/2019

na dostawę

Wirówki z chłodzeniem wraz z rotorem i adapterami

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Zofia Dąbrowska

e-mail: z.dabrowska@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 03 06.2019  do godz. 10:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Wirówka z chłodzeniem wraz z rotorem i adapterami o specyfikacji podanej poniżej:

- Prędkość obrotowa minimalna: 15,000rpm

- Max RCF: 25,800 x g

- Pojemność maksymalna nie mniej niż 4 L

- Silnik: indukcyjny bezszczotkowy z ochroną przed przegrzaniem

- Sterowanie mikroprocesorowe

- Kontrola temperatury w zakresie nie mniejszym niż od -10°C do +40°C

- Wymiary urządzenia nie większe niż (wys. x szer. x głęb.): 36 x 75 x 70 cm

- Poziom hałasu nie większy niż 64 dB

- Możliwość ustawiania zarówno wartości RPM jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą

- Zegar czasu pracy nastawny w zakresie nie gorszym niż od 1 minuty do 9 godzin 59 min z regulacją nie gorszą niż co 1 min oraz tryb pracy ciągłej

- Możliwość wyboru co najmniej 9 krzywych rozpędzania oraz co najmniej 10 krzywych hamownia rotora

- Możliwość edycji i zapisu nie mniej niż 6 programów wirowania

- Klawisz szybkiego dostępu do co najmniej 4 programów

- Funkcja szybkiego zwirowania

- System automatycznego rozpoznawania rotorów

- Elektroniczny system rozpoznający niewyważenie rotora

- Komora wykonana ze zbrojonej stali

- Blokada otwarcia pokrywy podczas pracy

- Zmotoryzowane zamykanie i otwieranie pokrywy

- Mechaniczne, awaryjne otwieranie pokrywy

- Funkcja wstępnego schłodzenia komory

- Kolorystycznie wyróżniony dedykowany przycisk do szybkiego zatrzymania pracy wirówki, odrębny przycisk otwarcia pokrywy

- Maksymalny pobór mocy: 1950 W

- System szybkiej wymiany rotorów, bez konieczności użycia narzędzi, mocowanie do niegwintowanego trzpienia wirowniczego

- Możliwość zastosowania lekkich, wytrzymałych rotorów z włókna węglowego

- możliwość wyposażenia urządzenia w dodatkowe rotory kątowe i horyzontalne w tym co najmniej rotor o pojemności 4 x 1000ml z prędkością co najmniej 4000 RPM rotor o pojemności, 48 x 2ml z prędkością co najmniej 15.000 RPM oraz rotor do jednoczesnego wirowania minimum 6 mikropłytek z prędkością co najmniej 4.000RPM

- wyposażenie:

  - rotor wychylny o pojemności min. 4x750 ml wraz z pojemnikami (4,700 rpm / 4,816 x g) wraz  z kubełkami

  - adaptery do wirowania co najmniej 28 probówek typu falcon 50 ml

  - adaptery do wirowania co najmniej 56 probówek typu falcon 15 ml

  - adaptery do wirowania co najmniej 108 probówek do preparatyki krwi o poj. 5/7 ml

.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: z.dabrowska@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Wirówka

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model / producent…………………………………………:

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prędkość obrotowa minimalna: 15,000rpm |  |  |
| 2. | Max RCF: 25,800 x g |  |  |
| 3. | Pojemność maksymalna nie mniej niż 4 L |  |  |
| 4. | Silnik: indukcyjny bezszczotkowy z ochroną przed przegrzaniem |  |  |
| 5. | Sterowanie mikroprocesorowe |  |  |
| 6. | Kontrola temperatury w zakresie nie mniejszym niż od -10°C do +40°C |  |  |
| 7. | Wymiary urządzenia nie większe niż (wys. x szer. x głęb.): 36 x 75 x 70 cm |  |  |
| 8. | Poziom hałasu nie większy niż 64 dB |  |  |
| 9. | Możliwość ustawiania zarówno wartości RPM jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą |  |  |
| 10. | Zegar czasu pracy nastawny w zakresie nie gorszym niż od 1 minuty do 9 godzin 59 min z regulacją nie gorszą niż co 1 min oraz tryb pracy ciągłej |  |  |
| 11. | Możliwość wyboru co najmniej 9 krzywych rozpędzania oraz co najmniej 10 krzywych hamownia rotora wraz z możliwością wyłączenia hamowania (przy np. preparatyce krwi) |  |  |
| 12. | Możliwość edycji i zapisu nie mniej niż 6 programów wirowania |  |  |
| 13. | Klawisz szybkiego dostępu do co najmniej 4 programów |  |  |
| 14. | Funkcja szybkiego zwirowania |  |  |
| 15. | System automatycznego rozpoznawania rotorów |  |  |
| 16. | Elektroniczny system rozpoznający niewyważenie rotora |  |  |
| 17. | Komora wykonana ze zbrojonej stali |  |  |
| 18. | Blokada otwarcia pokrywy podczas pracy |  |  |
| 19. | Zmotoryzowane zamykanie i otwieranie pokrywy |  |  |
| 20. | Mechaniczne, awaryjne otwieranie pokrywy |  |  |
| 21. | Funkcja wstępnego schłodzenia komory |  |  |
| 22. | Kolorystycznie wyróżniony dedykowany przycisk do szybkiego zatrzymania pracy wirówki, odrębny przycisk otwarcia pokrywy |  |  |
| 23. | Maksymalny pobór mocy: 1950 W |  |  |
| 24. | System szybkiej wymiany rotorów, bez konieczności użycia narzędzi, mocowanie do niegwintowanego trzpienia wirowniczego |  |  |
| 25. | Możliwość zastosowania lekkich, wytrzymałych rotorów z włókna węglowego |  |  |
| 26. | Możliwość wyposażenia urządzenia w dodatkowe rotory kątowe i horyzontalne w tym co najmniej rotor o pojemności 4 x 1000ml z prędkością co najmniej 4000 RPM rotor o pojemności, 48 x 2ml z prędkością co najmniej 15.000 RPM oraz rotor do jednoczesnego wirowania minimum 6 mikropłytek z prędkością co najmniej 4.000RPM |  |  |
| 27. | Wyposażenie: Rotor wychylny o pojemności min. 4x750 ml wraz z pojemnikami (4,700 rpm / 4,816 x g) wraz z kubełkami |  |  |
| 28. | adaptery do wirowania co najmniej 28 probówek typu falcon 50 ml |  |  |
| 29. | adaptery do wirowania co najmniej 56 probówek typu falcon 15 ml |  |  |
| 30. | adaptery do wirowania co najmniej 108 probówek „faksówek” 12x75mm do preparatyki krwi o poj. 5/7 ml |  |  |
| 31. | Instalacja |  |  |
| 32. | Szkolenie |  |  |
| 33. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |
| 34. | Termin realizacji zamówienia do 6 tygodni |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

____________________                                                      ________________________________

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy