Załącznik nr 2

Warszawa, dnia 26.06.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 65/2019

na dostawę

ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ o zakresie chłodzenia do -86oC

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Anna Mietelska-Porowska / prof. dr hab. Urszula Wojda

e-mail: a.mietelska@nencki.gov.pl / u.wojda@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 08.07.2019.,  do godz. 10.00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Zamrażarka niskotemperaturowa o zakresie chłodzenia do -86oC

i konstrukcji szafowej (pionowej)

.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP. Zamawiający wymaga również dołączenia do umowy dokumentu potwierdzającego  autoryzację producenta dla deklarowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.mietelska@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Zamrażarka -86oC

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model / producent…………………………………………:

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja zamrażarki - pionowa (szafowe). |  |  |
| 2. | Pojemność użytkowa komory: ok. 530 litrów (±10 litrów) |  |  |
| 3. | Możliwość pomieszczenia min. 384 pudełek kriogenicznych o standardowych wymiarach |  |  |
| 4. | Zakres kontroli temperatury: -50°C do -86°C. |  |  |
| 5. | Dwukompresorowy, podwójny układ chłodzenia. Utrzymanie temperatury roboczej na poziomie -70°C nawet w przypadku całkowitej awarii jednego z kompresorów. |  |  |
| 6. | Maksymalne wymiary zewnętrzne nie większe niz: - szerokość 800mm - głębokość 900mm - wysokość 2000mm |  |  |
| 7. | Minimalne wymiary wewnętrzne, nie mniejsze niż: - szerokość 600mm - głębokość 600mm - wysokość 1400mm |  |  |
| 8. | Wnętrze z stali pokrytej łatwo zmywalną, gładką powłoką. |  |  |
| 9. | Drzwi zewnętrzne zamykane mechanicznie (nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w zamek elektromagnetyczny), wyposażone w zamek na klucz |  |  |
| 10. | Możliwość wymiany uszczelki drzwi zewnętrznych bez użycia narzędzi. |  |  |
| 11. | System zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych, wykorzystujący dwa porty wyrównywania ciśnienia (automatyczny i ręczny) |  |  |
| 12. | Dodatkowe, izolowane drzwi wewnętrzne (nie więcej niż 2szt) z zamknięciem mechanicznym (np. w postaci zatrzasku) |  |  |
| 13. | Izolacja termiczna – próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego |  |  |
| 14. | Konstrukcja bezfiltrowa – brak konieczności regularnej konserwacji filtra skraplacza. |  |  |
| 15. | Podstawa wyposażona w 4 kółka ułatwiające relokację urządzenia. |  |  |
| 16. | Sterownik mikroprocesorowy z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. |  |  |
| 17. | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD z obsługą w języku polskim lub angielskim |  |  |
| 18. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych: zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, zaniku napięcia, niedomknięcia drzwi, itp. |  |  |
| 19. | Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego |  |  |
| 20. | Automatyczna diagnostyka usterek. Komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia |  |  |
| 21. | Zabezpieczenie przed zmianą nastaw przy pomocy hasła. |  |  |
| 22. | 16 stelaży na co najmniej 24 pudełka kriogenicznych każdy. |  |  |
| 23. | Komplet pudełek kriogenicznych (minimum 384 sztuki). |  |  |
| 24. | Maksymalna waga urządzenia 300kg. |  |  |
| 25. | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  |  |
| 26. | Dostawa obejmująca wniesienie do wskazanego pomieszczenia docelowego |  |  |
| 27. | Instalacja |  |  |
| 28. | Szkolenie instalacyjne dla minimum 6 osób |  |  |
| 29. | Gwarancja min. 36 miesięcy |  |  |
| 30. | Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od momentu podpisania umowy |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………                      		 …………………………………………

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy