Warszawa, dnia 27.06.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 66/2019

na dostawę

KOMORY LAMINARNEJ O PIONOWYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

Spełniającej kryteria BIOHAZARD – ochrona: produktu, personelu i środowiska

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Anna Mietelska-Porowska / prof. dr hab. Urszula Wojda

e-mail: a.mietelska@nencki.gov.pl / u.wojda@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 08. 07. 2019 r.,  do godz. 10.00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: KOMORA LAMINARNA O PIONOWYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

Spełniająca kryteria BIOHAZARD – ochrona: produktu, personelu i środowiska

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przed podpisaniem umowy dokumentacji potwierdzającej posiadanie wymaganego certyfikatu ISO 9001 i zgodności klasy bezpieczeństwa  (BIOHAZARD) z normą PN-EN 12469 oraz dokumenty potwierdzające autoryzację przez producenta serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Zamawiający informuje, że stosowne dokumenty określone powyżej  będą wymagane w formie papierowej  jako załącznik do umowy dostarczone przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. Zamawiający wymaga jednak przekazania adresu dostępowego do wersji elektronicznej certyfikatów ISO i Biohazard na etapie składania  oferty lub dołączenia ich do oferty.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.mietelska@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Komora Laminarna II

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model / producent…………………………………………:

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań |  |  | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania techniczne |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie | Komora wolnostojąca z podstawą poziomowaną |  |  |  |
| 2. | Przepływ powietrza | Laminarny, pionowy |  |  |  |
| 3. | Klasa bezpieczeństwa | II klasa bezpieczeństwa (BIOHAZARD) zgodna z PN-EN 12469 |  |  |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne szer. x wys. x głęb. | Nie większe niż 1300 x 2400 x 800 mm |  |  |  |
| 5. | Wymiary wnętrza komory (szer. x gł.) | Min. 1200 x 620 mm |  |  |  |
| 6. | Wysokość blatu roboczego od podłogi | 750 mm – 760 mm |  |  |  |
| 7. | Głośność | < 58 dB(A) |  |  |  |
| 8. | Filtry | - wstępny typu przeciwkurzowego, - główny i wylotowy klasy H14 |  |  |  |
| 9. | Monitorowanie i sterowanie parametrami pracy komory | - monitorowanie i wyświetlanie wartości istotnych parametrów pracy: prędkość przepływu powietrza stopień zużycia filtrów, czas trwania dezynfekcji UV itp. - sterowanie funkcjami komory bez konieczności przerywania pracy, w sposób eliminujący przenoszenie ewentualnych skażeń z i do komory roboczej - pilot. |  |  |  |
| 10. | Szyba frontowa | - podnoszona elektrycznie, - skośnie położona (min. 10o odchylenia od pionu), - uszczelniana w pozycji opuszczonej, - bez ramki na dolnej krawędzi. - z możliwością odchylenia na sprężynach gazowych przy czyszczeniu, - wysokość szczeliny w pozycji roboczej powyżej 240 mm. |  |  |  |
| 11. | Szyby boczne | Ze szkła bezpiecznego, chroniące przed promieniowaniem UV. |  |  |  |
| 12. | Blat roboczy | Ze stali nierdzewnej, składający się z 4 segmentów, które można wyjąć przy użyciu dostarczonego narzędzia do wyjmowania (bez użycia specjalistycznych narzędzi), , autoklawowalny. |  |  |  |
| 13. | Ściana tylna | Z materiału odpornego na środki dezynfekujące |  |  |  |
| 14. | Oświetlenie wnętrza | Ok. powyżej 850 lx |  |  |  |
| 15. | Alarm | Optyczny i akustyczny |  |  |  |
| 16. | Zasilanie i pobór mocy | 230V / 50Hz, maksimum 300W |  |  |  |
|  | # Wyposażenie |  |  |  |  |
| 17. | Zestaw do sterylizacji | 4 lampy UV, po 2 sztuki w każdej ścianie bocznej |  |  |  |
| 18. | Gniazdo elektryczne | Minimum 2 szt. na ścianie lub w pobliżu ściany tylnej |  |  |  |
| 19. | Demontowalne podpórki przedramion | Tak |  |  |  |
|  | # Wymagania pozostałe |  |  |  |  |
| 20. | Gwarancja |  | Minimum 24 miesiące |  |  |  |
| 21. | Serwis |  | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |  |
| 22. | Certyfikaty |  | - producenta (ISO 9001) i serwisu, - certyfikat bezpieczeństwa niezależnego laboratorium atestacyjnego, - autoryzacja serwisu przez producenta |  |  |  |
| 23. | Szkolenie |  | - 1 godzinne z obsługi urządzenia oraz zasad konserwacji dla 6 osób (proszę wpisać właściwą liczbę osób). |  |  |  |
| 24. | Termin realizacji |  | 21dni od daty podpisania umowy |  |  |  |

UWAGA: Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone prospektem /katalogiem producenta. Do oferty należy dołączyć adres dostępowy do wersji elektronicznej katalogu..

- Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

- Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

- Termin realizacji zamówienia ……………………………………………

- Okres gwarancji: ………………………………………………………………

- Adres dostępowy wersji elektronicznej katalogu/prospektu urządzenia oferowanego:……………..

- Potwierdzam gotowość dołączenia katalogu do umowy z Zamawiającym.

- Adres dostępowy wersji elektronicznej certyfikatów ISO i Biohazard…………….. /załączam kopie certyfikatów ISO i Biohazard dla oferowanego urzadzenia (tak/nie)

___________________						__________________________

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy