\

Warszawa, dnia 28.10.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 129/2019

na dostawę

Spektrofotometru do pomiaru DNA, RNA i białek w kropli i w kuwecie

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Ewa Joachimiak

e-mail: e.joachimiak@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 05.11.2019,  do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Spektrofotometr do pomiaru DNA, RNA i białek w kropli i w kuwecie:

- waga: nie większa niż 5kg;

- wbudowany ekran dotykowy LCD, minimalna rozdzielczość 1024x600;

- detektor: matryca CDD z minimum 2000 elementów światłoczułych;

- pomiar w próbkach o objętości 0,5-2 ul i w kuwecie;

- zakres stężenia DNA w kropli: nie mniejszy niż 2-15000 ng/ul;

- zakres stężenia BSA: nie mniejszy niż 0,1-500 mg/ml;

- długość drogi optycznej: minimum w zakresie: 0,1mm do 0,6mm z funkcją automatycznego przełączania;

- precyzja pomiaru absorbancji: nie gorsza niż 0,002A;

- dokładność długości fali: nie gorsza niż+/-1nm;

II Kryteria oceny ofert

- Ocenie będą podlegać tylko oferty spełniające minimalne wymagania we wszystkich parametrach wskazanych w pkt I „Opis Przedmiotu Zamówienia”. Oferty nie spełniające jednego lub więcej z powyższych parametrów zostaną odrzucone.

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował punktacją wyszczególnioną poniżej przy następującej wadze kryteriów:

| Nr | Kryterium oceny | Waga = Punkty |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% = 60 pkt |
| 2 | zakres stężenia DNA | 8% = 8 pkt |
| 3 | zakres stężenia BSA | 8% = 8 pkt |
| 4 | długość drogi optycznej | 8% = 8 pkt |
| 5 | precyzja pomiaru absorbancji | 8% = 8 pkt |
| 6 | dokładność długości fali | 8% = 8 pkt |

- Stosowanie matematycznych obliczeń stanowi zasadę przy ocenie ofert. Waga danego kryterium równa się maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania. Ocena punktowa (w zaokrągleniu do setnych części punktu) dokonana zostanie na podstawie opisanych poniżej zasad/wzorów;

- Kryterium Cena – w zakresie tego kryterium oceniane będzie zaoferowanie jak najniższej ceny oferty. Ocena następować będzie w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny spośród zaoferowanych przez Wykonawców. Kryterium, liczone wg wzoru:

Ocena oferty rozpatrywanej = (cena najniższa : cena rozpatrywana) x 60

- Kryterium zakres stężenia DNA – w zakresie tego kryterium oceniany będzie parametr zaoferowany przez Wykonawcę. Punktowanie nastąpi wg zasad:

- zaoferowanie parametru „zakres stężenia DNA w kropli” na poziomie minimalnych wymagań tj.: „2-15000 ng/ul” - oferta otrzymuje 0 pkt, lub

- zaoferowanie parametru „zakres stężenia DNA w kropli” na poziomie lepszym niż minimalne wymagania - oferta otrzymuje 8 pkt

Ocena oferty rozpatrywanej = punkty otrzymane

- Kryterium zakres stężenia BSA – w zakresie tego kryterium oceniany będzie parametr zaoferowany przez Wykonawcę. Punktowanie nastąpi wg zasad:

- zaoferowanie parametru „zakres stężenia BSA” na poziomie minimalnych wymagań tj.: 
„0,1-500 mg/ml” - oferta otrzymuje 0 pkt, lub

- zaoferowanie parametru „zakres stężenia BSA” na poziomie lepszym niż minimalne wymagania - oferta otrzymuje 8 pkt

Ocena oferty rozpatrywanej = punkty otrzymane

- Kryterium długość drogi optycznej – w zakresie tego kryterium oceniany będzie parametr zaoferowany przez Wykonawcę. Punktowanie nastąpi wg zasad:

- zaoferowanie parametru „długość drogi optycznej” na poziomie minimalnych wymagań tj.: „0,1mm do 0,6mm z funkcją automatycznego przełączania”  - oferta otrzymuje 0 pkt, lub

- zaoferowanie parametru „długość drogi optycznej” na poziomie lepszym niż minimalne wymagania - oferta otrzymuje 8 pkt

Ocena oferty rozpatrywanej = punkty otrzymane

- Kryterium precyzja pomiaru absorbancji – w zakresie tego kryterium oceniany będzie parametr zaoferowany przez Wykonawcę. Punktowanie nastąpi wg zasad:

- zaoferowanie parametru „precyzja pomiaru absorbancji” na poziomie minimalnych wymagań tj.: „0,002A” - oferta otrzymuje 0 pkt, lub

- zaoferowanie parametru „precyzja pomiaru absorbancji” na poziomie lepszym niż minimalne wymagania - oferta otrzymuje 8 pkt

Ocena oferty rozpatrywanej = punkty otrzymane

- Kryterium dokładność fali – w zakresie tego kryterium oceniany będzie parametr zaoferowany przez Wykonawcę. Punktowanie nastąpi wg zasad:

- zaoferowanie parametru „precyzja pomiaru absorbancji” na poziomie minimalnych wymagań tj.: „nie gorsza niż 0,002A” - oferta otrzymuje 0 pkt, lub

- zaoferowanie parametru „precyzja pomiaru absorbancji” na poziomie lepszym niż minimalne wymagania - oferta otrzymuje 8 pkt

Ocena oferty rozpatrywanej = punkty otrzymane

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu w poszczególnych kryteriach (cena + zakres stężenia DNA + zakres stężenia BSA + długość drogi optycznej + precyzja pomiaru absorbancji + dokładność fali), pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: e.joachimiak@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Spektrofotometr

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy (termin deklarowany do określenia w ofercie)

- Gwarancja – okres deklarowany przez Wykonawcę w ofercie ( minimum 24 miesiące)

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.