Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Mikroskopowa kamera szybkoklatkowa

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskopowa kamera szybkoklatkowa o następujących parametrach: - Kamera wyposażona w monochromatyczny sensor o rozdzielczości co najmniej 1.3 Mpx - Rozdzielczość dłuższej osi sensora co najmniej 1280 pikseli - Przepustowość kamery minimum 1,2 Gpx/s - Prędkość rejestracji wynosząca co najmniej: - 900 FPS przy rozdzielczości 1280 x 1024 px - 1200 FPS przy rozdzielczości 1280 x 720 px - Rozmiar piksela nie mniejszy niż 5,6 mikrometra - Czułość świetlna ISO nie mniejsza niż 5 000 T mierzona wg wymagań normy ISO 12232 - Głębia bitowa co najmniej 12 bitów - Automatyczna kontrola ekspozycji - Kamera musi posiadać co najmniej 8 GB wewnętrznej pamięci RAM - Możliwość rejestracji z użyciem zewnętrznego sygnału wyzwalania - Możliwość rejestracji przed i po momencie wyzwolenia (czas pre trigger / post trigger) - Dokładność stempli czasowych klatek co najmniej 20ns. - Kamera musi posiadać funkcję automatycznego wyzwolenia w zależności od zmiany w obrazie - Połączenie z komputerem za pomocą co najmniej 1 Gigabit Ethernet - Urządzenie musi posiadać co najmniej jedno wyjście video w standardzie SDI - Co najmniej 2 programowalne złącza, z których każde może pracować jako wejście lub wyjście sygnału, muszą pozwalać na wybranie i zaprogramowanie sygnałów co najmniej takich jak: we/wy sygnału synchronizacji w standardzie TTL, znacznik zdarzenia, wyjście sygnału synchronizacji, którego stan zależy od wybranego czasu ekspozycji, czasowe blokowanie rejestracji, wyjście sygnału napięciowego oznaczającego rozpoczęcie rejestracji - Musi istnieć możliwość taktowania kamery z zewnętrznego źródła sygnału, na przykład z generatora lub innej kamery (praca master/slave) - Funkcja umożliwiająca nagrywanie w kołowym buforze pamięci RAM kamery oraz automatyczne zapisanie zdefiniowanej przez użytkownika ilości klatek po wyzwoleniu na dysk twardy komputera i automatyczne przejście kamery w tryb gotowości w oczekiwaniu na kolejny impuls wyzwalający. - Mocowanie obiektywu typu C-mount oraz F-mount po zastosowaniu odpowiedniego adaptera - Musi istnieć możliwość odwrócenia mocowania C-mount obiektywu kamery, aby można było skorzystać również z optyki w standardzie CS-mount. - Możliwość zamocowania kamery do mikroskopu konfokalnego - Kamera o maksymalnej wadze nie większej niż 0.6 kg oraz wymiarach nie większych niż 75 x 95 x 83 mm - Kamera musi być wyposażona w aktywne chłodzenie. Musi także istnieć możliwość czasowego wyłączenia wentylatorów kamery. - Zakresy temperatur: - w trakcie pracy 0°C – 50°C - przechowywania -20°C + 70°C - Do kamery musi zostać dołączona wodo i pyłoszczelna walizka transportowa z tworzywa sztucznego umożliwiająca transport kamery i akcesoriów - Do kamery musi zostać dołączone oprogramowanie pozwalające na przeprowadzenie procesu rejestracji oraz analizę ruchu w zarejestrowanych sekwencjach – możliwości pomiaru przemieszczeń, prędkości oraz przyspieszeń liniowych i kątowych. Możliwość analizy nielimitowanej ilości punktów (co najmniej 4 jednocześnie). - Oprogramowanie musi gwarantować wsparcie dla zewnętrznych systemów akwizycji danych, na przykład firmy National Instruments lub równoważne - Możliwość przeprowadzenia upgrade’u firmware’u kamery lokalnie, przez użytkownika | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie i instalacja, szkolenie | (TAK/NIE) | - |
| 3. | Dokumentacja: dostarczenie instrukcji obsługi kamery w języku polskim lub angielskim | (TAK/NIE) | - |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (max. 30 dni kalendarzowych).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: e.joachimiak@nencki.edu.pl; tel. 22 589 22 81 http://www.nencki.gov.pl_