Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Mikroskop fluorescencyjny

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop fluorescencyjny o następujących parametrach: Urządzenie służy do wykonywania zdjęć w kanale światła widzialnego oraz fluorescencyjnego (kanał niebieski, zielony i czerwony) Źródłem światła są diody LED Wzbudzenie dla kanału niebieskiego wynosi: 355/340nm; emisja: 433/436 nm Wzbudzenie dla kanału zielonego wynosi: 480/417nm; emisja: 517/5236 nm Wzbudzenie dla kanału czerwonego wynosi: 556/520nm; emisja: 615/661nm Urządzenie wyposażone jest w ekran dotykowy o wielkości 10.1 cali, kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1280 x 768pikseli Ekran dotykowy pokryty warstwą antyodblaskową i antyodciskową Możliwość manualnego ustawienia ostrości Kontrola poruszania się ruchomej platformy z poziomu touch screena Prędkość poruszania się ruchomej platformy wynosi 6mm w kierunku osi X oraz Y Urządzenie umożliwia eksport zdjęć w formacie JPEG, TIFF, RAW Urządzenie umożliwia nakładanie na siebie jednocześnie zdjęć wykonanych na 4 kanałach Przechowywanie danych w pamięci urządzenia o poj. wew. 16GB, co umożliwia zapis ok. 2500 zdjęć w formacie .jpg, 1500 zdjęć w formacie .tiff oraz 400-800 w formacie .raw Eksport zdjęć możliwy poprzez podłączenie do 2 flashdisków Max. powiększenie wynosi 20x. Apertura numeryczna: 0.40 Pole widzenia: 0.70mm2 Zoom cyfrowy: 700x Powiększenie wyświetlacza: 175x Urządzenie umożliwia wykonywanie zdjęć preparatów mikroskopowych, materiału umieszczonego na płytkach hodowlanych (6-,12-,24-,48-,9-6 i 384- dołkowych), butelek hodowlanych (T25, T75, T225) Urządzenie obsługuje system Android Wymiary urządzenia: 33x 32x 30 cm; waga: 9kg | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 4 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; tel. 22 589 21 74 http://www.nencki.gov.pl_