Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Zamrażarka niskotemperaturowa (-80°C)

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarki niskotemperaturowej (-80°C) z następującymi parametrami: - Typ urządzenia - szafowe wolnostojące - Zakres temperatur chłodzenia - od -50°C do -86°C - Pojemność komory - Pojemność komory umożliwiająca przechowywanie w dedykowanych statywach 400 lub więcej standardowych pudełek 2" (pudełka na 100 probówek 2ml każde, wymiary około 13x13x5cm). Pojemność całkowita komory około 550 litrów lub więcej - Materiał obudowy i wnętrza komory - Stal malowana - Materiał izolacyjny - Panele próżniowe oraz pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości - Waga urządzenia (kg ) - 270 kg lub mniej - Kółka - kółka z blokadą - Wymiary zewnętrzne: - Całkowita wysokość urządzenia do: 198 cm - Szerokość urządzenia do: 75 cm - Głębokość urządzenia do: 100cm - Wymiary komory: - Głębokość minimum - 70 cm - Wysokość minimum - 130 cm - Komora podzielona na 4 przedziały - Liczba półek - 3 półki ze stali nierdzewnej, regulowana wysokość w krokach co 2,5 cm. Maksymalne obciążenie półki nie mniej niż 70kg - Stelaże aluminiowe na pudełka 2” (około 13x13x5cm) mieszczące 5x5 = 25 pudełek. Wymiary stelaża pozwalające umieścić 4 stelaże w jednym przedziale - 8 szt. - Stelaże z wysuwanymi szufladami na pudełka 2” (około 13x13x5cm) mieszczące 5x5 = 25 pudełek (każda szuflada 5 pudełek). Wymiary stelaża pozwalające umieścić 4 stelaże w jednym przedziale - 4 szt. - Kierunek otwierania drzwi - Drzwi prawe - Zamknięcie drzwi zewnętrznych - klamka, umożliwiająca łatwe otwieranie i zamykanie jedną ręką, zamek z możliwością instalacji kłódki - Wewnętrzne drzwi osobno dla każdego z przedziałów - Zasilanie - 230V 50 hz - bazowe zużycie energii przy pustej komorze i temperaturze chłodzenia -80°C - 12 Kwh/dzień lub mniej - Emisja ciepła - 1800 Btu/godz lub mniej - Poziom hałasu (db(A)) - 52 db lub mniej - Certyfikat CE - Czynnik chłodniczy wolny od freonów CFC i HCFC - Ilość kompresorów – 2 - Czynnik chłodzący – 1 stopień R290, 2 stopień R290 i R170 - Czas schłodzenia do - 80°C z temp. otoczenia (h) - 5,5 godzin lub krócej - Czas powrotu do temperatury roboczej (- 75°C lub zimniej) po otwarciu drzwi na 1 min. - 17 min lub krócej - Wyświetlacz i sterowanie - wyświetlacz LCD z dotykowymi przyciskami sterującymi - Alarmy: - akustyczny - wizualny - zbyt wysokiej/niskiej temperatury - zbyt wysokiej/niskiej temperatury otoczenia - zbyt wysokiego/niskiego napięcia zasilania - odchyłu od zadanych parametrów - Alarm niskiego stanu baterii - Alarm otwartych drzwi - Interfejsy komunikacyjne: - wyjście cyfrowe szeregowe (RS485) - wyjście analogowe - styk do zewnętrznego alarmu (bezpotencjałowy, 4020 mA) - System awaryjnego chłodzenia za pomocą ciekłego azotu - Zewnętrzny rejestrator temperatury z sondą temperatury w komorze zamrażarki, wysyłający powiadomienia o przekroczeniu zadanej wartości: − oprogramowanie do konfiguracji rejestratora oraz pobierania danych na komputer − gniazda na kartę SIM, wbudowana pamięć lub gniazdo na kartę pamięci SD lub micro SD, port USB lub micro USB - czas pracy przy braku zasilania sieciowego (bateria) minimum 36 godzin - komunikacja GSM w standardowych pasmach częstotliwości [MHz] 850/900/1800/1900 - możliwość wprowadzenia co najmniej 5 numerów do wysyłania powiadomień | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 4 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; tel. 22 589 23 89 http://www.nencki.gov.pl_