Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Komora hipoksyjna

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora hipoksyjna z następującymi parametrami: - Wymiary zewnętrzne - maksymalnie 800 mm (wys.) X 600 mm (szer.) X 700 mm (gł.) - Waga maksymalnie - 25 kg - Objętość komory – 90L - Obszar roboczy komory - minimalnie 500 mm (szer.) X 280 mm (gł.) (minimalnie 1 100 cm² powierzchni użytkowej) - Pojemność przechowywania komory – nie mniej niż 40 płytek wielodołkowych lub płytek Petriego 10 cm (zakłada 2 półki; nie obejmuje przechowywania w miejscu pracy) - Zakres temperatury pracy (zewnętrzne) - 15 - 30 ° C - Kontrola gazu - sterowanie mikroprocesorem, 3-kanałowy cyfrowy elektroniczny sterownik przepływu (DEFC) - Wykorzystywane gazy - Powietrze, azot, CO2 (ciśnienie wlotowe 4 bary) - Metoda kontroli zanieczyszczeń - zintegrowana filtracja HEPA (generowanie odpowiednika atmosfery ISO 14644-1 Klasa 2 w ciągu 30 s) - Maksymalny przepływ gazu - 15 l / minutę / gaz - Porty ramienne - mankiet i rękaw (możliwa obsługa gołymi dłońmi) - Otwór transferowy - z wewnętrzną klapą w typie “skrzynki na listy” (wymiary użytkowe 190-210 mm (szer.) X 85-90 mm (wys.) - Moc - automatyczne przełączanie mocy 110 - 240 V AC 50/60 Hz, maks. 500 W - Pokrywa - PET-G. Lekka i łatwa do demontażu - Kolorowy ekran dotykowy – zintegrowany - Wewnętrzny, zasilany port USB – zintegrowany - Zewnętrzne porty USB - 1 x Typ A (rejestracja danych i aktualizacje oprogramowania), zintegrowany - 1 x Typ mini-B (port przelotowy dla wewnętrznych urządzeń cyfrowych), zintegrowany Kontrola stężenia tlenu w komorze - Metoda kontroli tlenu - algorytm sprzężenia zwrotnego z automatycznym PID - z wykorzystaniem DEFC i optycznego czujnika O2 - Zakres kontroli tlenu - 1 - 140 mmHg; programowalny przez użytkownika za pomocą ekranu dotykowego - Kalibracja tlenu - nie wymagana - Minimalna dokładność kontroli tlenu - 0,5 mmHg (1-20mmHg); ± 1 mmHg (21-40 mmHg); ± 2 mmHg (41-80 mmHg); ± 3 mmHg (81-140 mmHg) - Minimalna rozdzielczość tlenu - 1 mmHg Kontrola stężenia dwutlenku węgla w komorze - Metoda kontroli CO2 - algorytm sprzężenia zwrotnego z automatycznym PID - przy użyciu detektora DEFC i czujnika IR CO2 - Minimalny zakres kontroli CO2 - 0,1 - 10,0%; programowalny przez użytkownika za pomocą ekranu dotykowego - Kalibracja CO2 – automatyczna - Minimalna dokładność CO2 - ± 0,25% - Minimalna rozdzielczość CO2 - 0,1% Kontrola temperatury - Metoda kontroli temperatury - sprzężenie zwrotne Auto PID - z wykorzystaniem czujnika Pt klasy A - Zakres regulacji temperatury - temperatura otoczenia + 5° C (min. 20° C) do 42° C; programowalny przez użytkownika za pomocą ekranu dotykowego (parametry minimalne) - Kalibracja temperatury – automatyczna - Minimalna dokładność temperatury - ± 0,5° C - Minimalna rozdzielczość temp - 0,1° C - Maksymalny gradient temperatury w komorze - ± 0,5° C Kontrola wilgotności względnej - Metoda kontroli wilgotności - nebulizator z automatycznym PID przy użyciu wstępnie skalibrowanego czujnika pojemnościowego - Kalibracja wilgotności - wstępnie skalibrowana - Zakres kontroli wilgotności - temperatura otoczenia - - 95% RH (wilgotności względnej); programowalny przez użytkownika za pomocą ekranu dotykowego - Minimalna dokładność wilgotności - ± 2,5% RH (wilgotności względnej) - Minimalna rozdzielczość wilgotności - 1% RH (wilgotności względnej) | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 5 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; tel. 22 589 23 43 http://www.nencki.gov.pl_