Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z rotorem i adapterami

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z rotorem i adapterami o następujących parametrach: - Wymagana siła wirowania rcf 20913 xg (14000rpm); - Możliwość regulacji prędkości rpm ze skokiem 10 rpm w zakresie 200-5000rpm i skokiem 100rpm w zakresie 5000-14000rpm; - Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą; - Maksymalna pojemność: 4 probówki po 750 ml; - Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby; - Możliwość wprowadzenia i zapamiętania minimum 35 programów użytkownika; - Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania; - Możliwość regulacji temperatury od 0 °C do +25 °C; - Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory do tacki umieszczonej w dolnej części wirówki; - Utrzymywanie temperatury komory w trybie ,,standby” do momentu otwarcia pokrywy; - Oddzielny przycisk szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowania; - Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania; - Brak wymogu podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz; - Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego; - Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8h bezczynności; - W zestawie rotor wychylny wraz z adapterami umożliwiającymi wirowanie probówek : -16 x 50ml -36x 15ml -60x 2,6-7 ml(średnica probówki 13 mm) - Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora; - Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa; - Wymiary urządzenia nie większe niż (wys. x szer. x głęb.): 35 x 70 x 61 cm. | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………………….……… (do 31.12.2020 r.)

Gwarancja ………………………………. (min. 36 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 22 23; e-mail: b.kaza@nencki.edu.pl;