Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Komora laminarna

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa - Spełnia II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2000 (potwierdzenie spełniania normy wydane przez niezależne laboratorium np. Health Protection Agency, UK) - Wyposażona w filtry absolutne o skuteczności 99,999% dla cząstek 0,1 µm do 0,3 µm zapewniające czystość powietrza klasy ISO 3 wg ISO 14644. - Szerokość wewnętrzna komory minimum 1220 mm. - Szerokość zewnętrzna komory maksimum 1350 mm. - Wysokość wewnętrzna komory > 650 mm. - Głębokość wewnętrzna komory ≥ 580 mm. - Głębokość zewnętrzna: < 760mm. - Szyba frontowa: - ustawiona pod kątem, skośnie w stosunku do blatu roboczego. - nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia. - przesuwana ręcznie góra-dół (nieuchylana) mechanicznie na zasadzie przeciwwagi. - Z oknami w ścianach bocznych wykonanymi ze szkła hartowanego oraz z 4 wyprowadzeniami do podłączenia mediów w części metalowej ścian bocznych. - Wnętrze komory pracy malowane proszkowo na biało z powłoką hamującą wzrost bakterii oraz niepowodujące refleksów świetlnych od wbudowanego oświetlenia. - Komora wyposażona w jeden energooszczędny silnik typu EC (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej. - Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapchania filtrów. - Panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV: - umieszczony centralnie pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora. - wskaźnik zużycia filtrów wskazujący ich stan w %. - wskaźnik użycia lampy UV wskazujący jej stan w %. - z membranowymi przyciskami funkcyjnymi oznaczonymi czytelnymi piktogramami dedykowanymi dla: wł./wył. wentylatora, oświetlenia, lampy UV, gniazd elektrycznych. Panel sterowania łatwo zmywalny bez odstających elementów typu pokrętło. - Oświetlenie obszaru pracy – intensywność ≥ 1400 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego. - Poziom emitowanego hałasu < 54 dB mierzony wg normy EN 12469:2000 - Pod głównym filtrem demontowany dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający jednorodność strumienia laminarnego. Wyposażenie: - na stałe zamontowana – w górnej części ściany tylnej - lampa UV z licznikiem i programatorem czasu - gniazdko elektryczne zlokalizowane na bocznej ścianie. - blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z możliwością autoklawowania, w części roboczej pełny. - statyw na kółkach do pracy w pozycji siedzącej. - Zewnętrzne elementy komory malowane techniką proszkowo-piecową z pokrywą antybakteryjną. - Funkcja stand-by – zmniejszona wydajność wentylatora – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory oraz oszczędności energii. - Kontrola dostępu do menu urządzenia z identyfikacją użytkownika dla administratora i operatora. - Pobór mocy ≤ 160W - Wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie komory do komputera - Regulacja balansu proporcji przepływu powietrza re-cyrkulowanego i wylotowego. - Zasilanie 230V/50Hz | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max.4 tygodnie).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: a.wrzosek@nencki.edu.pl; tel. 22 589 22 26 http://www.nencki.gov.pl_