Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Mikroskop fluorescencyjny Nikon Ni-u z komputerem stacjonarnym i montiorem LG 27UL600-W do zastosowań profesjonalnych 4K 27 cali oraz szlifierką kapilar Narishige EG-44 i wyciągarką do kapilar PP-830 Narishige Puller.

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Produkt Równoważny | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskopu fluorescencyjnego Nikon Ni-u z komputerem stacjonarnym i montiorem LG 27UL600-W do zastosowań profesjonalnych 4K 27 cali oraz szlifierką kapilar Narishige EG-44 i wyciągarką do kapilar PP-830 Narishige Puller lub równoważny o następujących parametrach: - Mikroskop Ni-u - Mikroskop optyczny klasy badawczej - Doskonała jakość obrazu - Duży stabilny statyw - System mikro-soczewkowy zapewniający równomierne oświetlenie pola widzenia (fly-eye) - Zakres ruchu fokusowania 29 mm - Wbudowany w korpus przycisk do sterowania kamerą (wykonanie zdjęcia) - Maksymalne możliwości rozbudowy (w tym system konfokalny) - Zestaw narzędzi - Oświetlenie - Halogen 100 Wat - Bardzo jasne światło - Płynna regulacja - Żarówka halogenowa 100 wat - Nasadka okularowa z wyjściem na kamerę (C-TF) - Okulary (2szt) 10x o (FOV 22 mm) - rewolwer obiektywowy na sześć obiektywów - Stolik preparatowy z ceramiczną powłoką i uchwytem na preparat obrotowy (w zakresie 200 stopni) - zakres ruchu 78 mm (oś X) na 54 mm (oś Y) - Kondensor Abbego o aperturze 0,9 - Obiektywy (N.A. - Apertura numeryczna, W.D. - Odległość robocza) - CFI Plan Fluor 4X N.A. 0.13, W.D. 17.1 mm - CFI Plan Fluor 10X N.A. 0.30, W.D. 16.0 mm - CFI Plan Fluor 20X N.A. 0.50, W.D. 2.1 mm - CFI Plan Fluor 40X N.A. 0.75, W.D. 0.66 mm - CFI Plan Fluor 100X Oil N.A. 1.30, W.D. 0.16 mm - Moduł fluorescencji (D-FL) - Uniwersalny do mikroskopów manualnych (Nikon Ni-U , Ci) - Obrotowy na sześć bloków filtrowych - Współpracuje z oświetlaczami rtęciowymi, Metalhalidowymi (np. PRIOR - Lumen 200) lub LED (np Coolled seria p300) - Przesłona polowa i aperturowa - Mechaniczny odcinacz światła (Shutter) - Trzy miejsca na filtry szare (domyślnie obsadzone wg schematu - ND4/ND8/ND16) - Osłona bezpieczeństwa - Oświetlacz LED do fluorescencji CoolLED pE-300 White - Szerokie spektrum - obejmuje UV (DAPI) do czerwonego regionu (Cy5) - Sterowanie z oprogramowania Nikon NIS oraz z panelu - Możliwość triggerowania z np. kamery - Podłączony bezpośrednio do mikroskopu - bez podatnego na uszkodzenia światłowodu - znacząco większa (20-30% ) jasność - Błyskawiczne włączanie / wyłączanie - nie ma rozgrzania ani schładzania - Dokładna regulacja intensywności w 1% krokach (0-100%) (panel na stole) - Doskonała jednolitość oświetlenia w polu widzenia - Długa żywotność - przewiduje się, że przekroczy 25 000 godzin czasu pracy - Blok filtrowy LED-DAPI-A (wzbudzenie 392/23, DM409, Emisja 447/60) - emisja niebieska, DAPI, Hoechst, Calcofluor. - Blok filtrowy LED-FITC-A (wzbudzenie 474/27, DM495, emisja 525/45) - emisja zielona FITC , GFP, Alexa 488 - Blok filtrowy LED-TRITC-A (wzbudzenie 554/23, DM573, emisja 609/54) - emisja czerwona, TRITC, Rodamina, Cy 3,5 - Dokumentacja - Y-TV55 TV Adapter 0.55x - Adapter do kamery/aparatu typu F bez optyki - Kamera NIKON DS-Qi2 - Kamera monochromatyczna NIKON DS-Qi2 - bardzo wysoka czułość (do ISO 51200) - Doskonała rozdzielczość 16 mln pikseli - Rozmiar przetwornika: 36.0x23.9mm - Użyteczne rozdzielczości zdjęć i filmów: 4908x3264 pikseli , 1636x1088 piksel (3x3 - pikselowe uśrednianie) - Prędkość : 4908x3264 pixel (6 klatek na sekundę) / 3x3 pikselowe uśrednianie 1636x1088 - (45 klatek na sekundę) - Chłodzenie elektroniczne (ogniwo Peltiera) - Efektywność kwantowa 77% Bardzo duża dynamika jasności obrazu – doskonałe widać zarówno ciemne jak i jasne elementy obrazu (Full well Capacity 60000e- (typ.) - Montaż F Mount Czas ekspozycji od 100 μsec do 60 sec - Format obrazu BMP, TIFF, JPEG, etc., wybierany w programie NIS-Elements - Interfejs USB3.0 x1, - wejście/wyjście sygnału triggerującego - Oprogramowanie – NIS Elements Basic Research - sterowanie kamerą (np. pobieranie obrazu, czas ekspozycji, rozdzielczość) - składanie obrazu z poszczególnych kanałów fluorescencyjnych w jeden obraz (fluorescencja wielokanałowa) - kreator pobierania fluorescencji wielokanałowej obsługujący dwanaście kanałów - pobieranie zdjęć z krokiem czasowym - nagrywanie filmów - ręczne pomiary na płaszczyźnie - pomiary automatyczne (np. liczba obiektów, długość, szerokość , pole powierzchni, jasność, współczynniki kształtu - nanoszenie na zdjęciach: opisów, strzałek, skali, znaczników - regulacja kontrastu, nasycenia, odcieni z możliwością natychmiastowego podglądu - obracanie obrazu, tworzenie odbicia lustrzanego - zapisywanie odczytywanie zdjęć w formatach jpeg2000, JPG, _ff, bmp - matematyczne operacje na obrazach ( nakładanie, dodawanie, odejmowanie) - zautomatyzowana konwersja sekwencji plików na inne formaty z opcja zmiany wymiarów obrazu - kreator tworzenia (składania) obrazów większych niż pole widzenia kamery - wyznaczanie profili jasności wzdłuż zadanych linii - Moduł oprogramowania do sterowania zewnętrznymi oświetlaczami - Komputer stacjonarny - Procesor Intel Core i5 - Dysk SSD 250 GB - Dysk magazynowy HDD 1000 GB - RAM 16 GB - USB 3.0 - Karta Graficzna GeForce GTX 1050 z 4 GB RAM - Obudowa Zalman Z1 - Mysz - klawiatura - Monitor LG 27UL600-W do zastosowań profesjonalnych 4K 27 cali - Przekątna ekranu 27 cali - Rozdzielczość 3840 × 2160 (UHD 4K) - Płaski - Matowa powłoka matrycy - Matryca IPS - czas reakcji 5ms - Jasność 350 cd/m2 - Kontrast 1000:1 - Technologia ochrony oczu - Złącza: - DisplayPort x1 - HDMI x2 - Pokrowiec na mikroskop - Szlifierka kapilar Narishige EG-44 - regulacja prędkości obrotowej - chłodzenie wodne - kątomierz wbudowany - pozwala na precyzyjne szlifowanie końcówek mikrokapilar szklanych - prędkość obrotowa regulowana w zakresie 50 -2000 obrotów na minutę - zakres ruchu ramienia 45 mm - odpowiednia do kapilar od 1 do 1,5 mm średnicy - Sterowanie prędkością za pomocą wyskalowanego pokrętła na obudowie - Wyciągarka do kapilar PP-830 Narishige Puller - W zestawie – szklana kapilara GD-1 z filamentem, zapasowa grzałka, kabel zasilający - Zasilanie: AC100V(+-5%), AC120V(+-5%), AC220V(+-5%), AC240V(+-5%) - Współczynnik mocy: ok. 80W - Poziom grzania: 100 = heater voltage 2.5V - Waga: ok. 25g x 2, ok.. 100g x 2 - Jedno oraz dwu-etapowe wyciąganie kapilar - Niezależne ustawienie temperatury dla pierwszego i drugiego etapu (pokrętła) - Manualna kontrola (pokrętło) położenia filamantu grzejnego - Zapasowy element grzewczy w zestawie - Startowy zestaw kapilar | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie i instalacja | (TAK/NIE) | - | - |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 12 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące).

Sprzęt objęty jest autoryzowanym i certyfikowanym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: m.ziolkowska@nencki.edu.pl; tel. 22 589 23 61 http://www.nencki.gov.pl_