Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………
tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..
Przedmiot zamówienia: Uniwersalna wirówka laboratoryjna z wyposażeniem
	Lp.
	OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań


	Spełnienie wymogu (TAK/NIE)
	UWAGI

	1.
	Uniwersalna wirówka laboratoryjna z wyposażeniem

· Pojemność maksymalna:

- nie mniejsza niż 4 x 400ml z rotorem wychylnym

- nie mniejsza niż 6 x 100ml z rotorem kątowym

· Prędkość maksymalna:

- nie mniejsza niż 6200 obr./min. z rotorem wychylnym

- nie mniejsza niż 15100 obr./min. z rotorem kątowym

· Maksymalne przyspieszenie:

- nie mniejsze niż 7100 x g z rotorem wychylnym

- nie mniejsze niż 25820 x g z rotorem kątowym

· Dokładność ustawienia prędkości nie mniejsza niż +/- 1 obr./min. lub +/-  1 x g.
· Sterowanie: mikroprocesorowe
· Typ silnika: bezszczotkowy
· Mechanizm wymiany rotorów bez użycia narzędzi
· Liczba programów: nie mniejsza niż 99, w tym minimum 5 z dedykowanym przyciskiem do przywołania programu
· Wirówka powinna być wyposażona w moduł chłodzący, z możliwością ustawienia temperatury w zakresie nie węższym niż od -10 do +40 st.C i z funkcją wstępnego schładzania rotora. Czynnik chłodzący powinien być wolny od CFC.
· Możliwość wyboru zadania temperatury dla temperatury komory lub dla temperatury próbki (rotora)
· Wymagany przycisk krótkotrwałego wirowania
· Komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej typu 304
· Zegar czasu pracy o zakresie do 99 godzin 59 minut (lub szerszy) z funkcją pracy ciągłej
· Odliczanie czasu pracy z możliwością wyboru: od rozpoczęcia wirowania lub od uzyskania zadanej prędkości
· Poziom hałasu nie większy niż 55dBA z rotorem wychylnym
· Pobór mocy nie większy niż 1050W. Emisja ciepła do pomieszczenia nie większa niż 4800 BTU/godz.
· Głębokość całkowita nie większa niż 63cm, szerokość całkowita nie większa niż 63cm. 
· Masa nie większa niż 92kg.
· Minimum 9 charakterystyk przyspieszania i 10 charakterystyk hamowania.
· Kontroler wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD przyciski funkcyjne i klawiaturę numeryczną
· Możliwość zabezpieczenia hasłem  zapisanych programów i możliwości otwarcia pokrywy
· Możliwość ustawienia kalkulatora RCF względem własnoręcznie wprowadzonego promienia

· W zestawie:

· Rotor kątowy 25 stopni 8x50ml z włókna węglowego minimalne parametry rpm 14400, RCF 24 400, promień 140mm.
· Rotor wychylny 4 x 400ml, minimalne parametry rpm 5000, RCF 4650g
· Komplet okrągłodennych pojemników do rotora wychylnego 4 x 400ml
· 4 pokrywy z uszczelnieniem biologicznym do okragłodennych pojemników z systemem szybkiego, łatwego otwierania
· 4 Adaptery na probówki stożkowe 4X50ml (dla probówek fi 30 x h116)
· 4 Adaptery na probówki stożkowe 9X15ml (dla probówek fi 17 x h121)
· Rotor kątowy 45 stopni aluminiowy 48 X 1,5/2ml -minimalne parametry rpm 15000, RCF 25300g
· Rotor wychylny na płytki na minimum 2 x 3 standardowe płytki oraz 2 x 2 typu głębokiego - minimalne parametry rpm 4000, RCF 2250g
· 2 pokrywy bioszczelne do rotora na płytki z systemem szybkiego, łatwego otwierania
	(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

 (TAK/NIE)

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)
(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)
(TAK/NIE)
(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)
(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)
(TAK/NIE)
(TAK/NIE)
(TAK/NIE)

(TAK/NIE)
(TAK/NIE)
(TAK/NIE)
(TAK/NIE)

	

	2.
	Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie
	(TAK/NIE)
	


Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN
Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 7 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)
Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 ……………………………………………
      

                …………………………………………………………………
     Miejscowość, data                                                                      
Podpis i pieczęć Wykonawcy
Pasteura 3, 02-093 Warszawa; tel. 22 589 22 69 http://www.nencki.gov.pl_[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



