Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Inkubator z regulowaną atmosferą gazową (CO2), z funkcją sterylizacji, z wnętrzem z miedzi, przystosowany do inkubacji materiału hodowlanego w niezależnych komorach (system Cell Locker), z kompletem filtrów zapasowych.

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr | Opis parametru oferowanego | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | System grzania | Płaszcz powietrzny |  | (TAK/NIE) |
| 2. | Pojemność komory | ok. 165 l ±5% |  | (TAK/NIE) |
| 3. | Zakres temperatury pracy | min od Tot+3oC do +55oC |  | (TAK/NIE) |
| 4. | Dokładność odczytu i regulacji temperatury | min 0,1oC |  | (TAK/NIE) |
| 5. | Sterowanie mikroprocesorowe z panelem dotykowym, cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy / zadanych, rejestracją warunków hodowli w pamięci wewnętrznej, oraz interfejsem USB | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 6. | Stabilność temperatury | ± 0,1oC |  | (TAK/NIE) |
| 7. | Jednorodność przestrzenna temperatury | ≤ ±0,3oC |  | (TAK/NIE) |
| 8. | Poziom wilgotności względnej przy T = 37oC: - w trybie standardowym, - w trybie obniżonej wilgotności | - ok. 93% RH - ok. 90% RH |  | (TAK/NIE) |
| 9. | Zakres regulacji CO2 | min 0 do 20% |  | (TAK/NIE) |
| 10. | Czujnik poziomu CO2 typu IR | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 11. | Stabilność CO2 | ± 0,1oC |  | (TAK/NIE) |
| 12. | Ciągła filtracja powietrza we wnętrzu inkubatora przez filtr HEPA klasy ISO 5 | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 13. | Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 14. | Funkcja AUTO-START | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 15. | Wnętrze i półki wykonane z litej miedzi (100% Cu) z zaokrąglonymi narożnikami | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 16. | Wymiar roboczy półki nie mniejszy niż 42 x 46 cm | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 17. | Kompaktowe wymiary o polu instalacji bezpośredniej nie większym niż 64 x 88 cm (szer. x gł.) | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 18. | Konstrukcja umożliwiająca ustawienie dwóch tego typu inkubatorów jeden nad drugim | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 19. | Kolorystyka obudowy – biały i odcienie szarości | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 20. | Zasilanie 230V / 50 Hz, maks. 600 W | Tak |  | (TAK/NIE) |
| # WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 21. | 3 półki | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 22. | System 6 wewnętrznych niezależnych komór zapobiegający kontaminacji krzyżowej wewnątrz inkubatora | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 23. | Komory z przezroczystego poliwęglanu z szufladą z miedzi | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 24. | Pojemność pojedynczej komory | 9 butelek hodowlanych T-75 |  | (TAK/NIE) |
| 25. | Możliwość łatwego wyjęcia każdej komór niezależnie od pozostałych i umieszczenia jej w innym inkubatorze | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 26. | Dwa filtry membranowe 0,2µm w każdej komorze zabezpieczone uszczelką gumową (na wyposażeniu) | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 27. | Możliwość autoklawowania pojedynczej komory (bez filtrów) | minimum 12 cykli |  | (TAK/NIE) |
| 28. | Dodatkowe filtry zapasowe dla komór (po 2 szt. na komorę) | 6 kompletów |  | (TAK/NIE) |
| 29. | Drzwi zewnętrzne metalowe podgrzewane (otwierane na prawą stronę), | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 30. | Drzwi wewnętrzne podzielone na 6 sekcji w wykonaniu gazoszczelnym z możliwością otworzenia osobno każdej z 6 sekcji lub całych drzwi na raz | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 31. | Tryb sterylizacji komory roboczej gorącym powietrzem (180oC) bez konieczności demontażu głowicy pomiarowej | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 32.. | Technologia przepływu powietrza umożliwiająca zachowanie jednorodnych i stabilnych parametrów atmosfery w każdej komorze wewnętrznej | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 33. | Filtr HEPA w linii zasilania gazowego | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 34. | Filtr HEPA ciągłej filtracji powietrza w komorze roboczej zapewniający czystość klasy ISO 5 w czasie nie dłuższym niż 5 minut od zamknięcia drzwi komory | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 35. | Dwustopniowy reduktor CO2 | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 36. | Przepust rurowy do wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiarowej w ścianie komory roboczej 42mm | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 37. | Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów | Tak |  | (TAK/NIE) |
| 38. | Przyłącze do zewnętrznego systemu monitorowania | Tak |  | (TAK/NIE) |
| # WYMAGANIA POZOSTAŁE |  |  |  |  |
| 39. | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  | (TAK/NIE) |
| 40. | Serwis | Autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | (TAK/NIE) |
| 41. | Certyfikaty | - bezpieczeństwa (znak CE) - producenta (ISO 9001), - dystrybutora (ISO 9001) w zakresie: sprzedaż i serwis aparatury laboratoryjnej - autoryzacja serwisu przez producenta |  | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |
| 42. | Uruchomienie i szkolenie | Tak |  | (TAK/NIE) |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy.

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 5892301; e-mail: k.nalecz@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_