Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………… tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Zamrażarka niskotemperaturowa do -86˚C wraz z kompletem stelaży i pudełek

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa do -86˚C wraz z kompletem stelaży i pudełek - Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe) - Pojemność użytkowa komory: ok. 530 litrów (±10 litrów) - Możliwość pomieszczenia co najmniej 380 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133x133x50 mm w dedykowanych, metalowych stelażach. - Zakres kontroli temperatury: -50°C do -86°C. - Maksymalne wymiary zewnętrzne: - szerokość 790 mm - głębokość 890 mm - wysokość 1995 mm - Minimalne wymiary wewnętrzne: - szerokość 630 mm - głębokość 600 mm - wysokość 1400 mm - Wnętrze ze stali pokrytej łatwo zmywalną, gładką powłoką w kolorze białym. - Drzwi zewnętrzne zamykane mechanicznie (nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w zamek elektromagnetyczny). - Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz z zamkiem wbudowanym w uchwyt drzwi. - Możliwość wymiany uszczelki drzwi zewnętrznych bez użycia narzędzi. - System zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych, wykorzystujący dwa porty wyrównywania ciśnienia - automatyczny oraz ręczny. - Dodatkowe, izolowane drzwi wewnętrzne (nie więcej niż 2szt.) z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi. - Drzwi wewnętrzne z zamknięciem mechanicznym (np. w postaci zatrzasku) zapewniającym prawidłowy docisk uszczelek. - Izolacja termiczna próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego. - Podstawa wyposażona w 4 kółka ułatwiające relokację urządzenia. - Kaskadowy układ chłodzenia z energooszczędnymi kompresorami inwerterowymi. - Zużycie energii poniżej 7 kWh na dobę. - Naturalne węglowodorowe czynniki chłodnicze typu HC. - Sterownik z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany w panel sterowania port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć typu pendrive. - Panel sterowania z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości WVGA lub wyższej. Wyświetlacz wykonany w technologii oporowej. - Wyświetlane komunikaty tekstowe muszą być podawane w języku polskim lub angielskim - Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych: - zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji temperatury granicznej w zakresie od ±5°C do ±20°C oraz opóźnienia w zakresie od 0 do 15 minut) - zaniku napięcia (podtrzymywany bateryjnie) - niedomknięcia drzwi (z opóźnieniem czasowym regulowanym w zakresie od 0 do 15 minut) - zanieczyszczenia filtra skraplacza. - Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (regulacja czasu w zakresie od 1 do 99 minut). - Automatyczna diagnostyka usterek. Komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia. - Zabezpieczenie przed zmianą nastaw przy pomocy hasła. Możliwość ustawienia hasła głównego i zapasowego. - Fabrycznie wykonane porty kablowe o średnicy minimum 15 mm (nie mniej niż 3 porty). - Bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC dla centralnych systemów monitorowania. - Zasilanie jednofazowe 230 V / 50 Hz. - Maksymalna waga urządzenia 250 kg. - Zamrażarka będąca wyrobem medycznym posiadającym deklarację zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (deklaracja dołączona do formularza oferty). - Zamrażarka wyposażona w minimum 16 szufladkowych stelaży oraz w minimum 380 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133x133x50 mm. | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Gwarancja: min. 36 miesięcy | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Dostawa | (TAK/NIE) |  |
| 4. | Instalacja | (TAK/NIE) |  |
| 5. | Szkolenie personelu | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 8 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 36 miesięcy).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 5892250; e-mail: a.karpa@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_