Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Sonikator

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Sonikator lub równoważny o następujących parametrach i funkcjach: - Metoda homogenizacji - ultradźwiękowa - Moc ultradźwięków - minimum 535 W - Częstotliwość - minimum 19 kHz - Możliwość homogenizacji próbek co najmniej 0,2-900ml - Tryb ciągły i impulsowy (w zakresie minimum 100-900 ms), czasowy do 99h 59min 59s, z możliwością programowania energii do (999999 J) oraz specjalny tryb dający możliwość mniejszego zużycia sonotrody (minimum do 60%) - Kontrola amplitudy w minimalnym zakresie 20-100 % - Pamięć minimum 15 programów (w tym tryb, energia czas, amplituda) - Klawiatura membranowa z wyświetlaczem LCD - Wyświetlacz z informacją w postaci ikon trybu ciągłego, trybu pulsacyjnego trybu czasu, Ikona dżuli, Ikona amplitudy, Ikona temperatury, czasu włączenia i wyłączenia impulsów, Ikona wyłączenia i wyłączenia urządzenia, ikona całkowitego czasu pulsowania, wskaźnik aktywności, trybu oszczędności, alarmów - Zasilacz typu szeregowego - Możliwość dostosowania długości impulsu ultradźwiękowego - Jednostka centralna wentylowana w sposób wymuszony - Zasilanie 230 V, oznakowanie CE, zabezpieczanie prądowe 9,5 A - Wyposażony w konwerter 550W - Wyposażony w głowicę pośrednią ½ calową stopniowaną - Wyposażony w końcówkę homogenizującą 1/8 calową stopniowaną dla pojemności minimum 0,25-10ml dla amplitudy minimum 120-490 - Wyposażony w szafkę dźwiękoszczelną, wodoodporną obniżająca dźwięk o minimum 20 db z wewnętrzną kolumną i płytą zaciskową regulowaną, przeszklonymi drzwiami, magazynkiem na końcówki i głowice - Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019 - Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego, w tym możliwości zakup części zamiennych przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji. - Reakcja serwisu technicznego na zgłoszenie awarii nie dłuższa niż 48 godz. | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Gwarancja: min. 24 miesiące | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 6 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel. 22 589 21 74, e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_