Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Komory laminarnej II klasy 150 cm

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Komory laminarnej II klasy 150 cm o następujących parametrach i funkcjach: - Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, zgodna z normą PN EN12469. Zgodność potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą. - Elementy konstrukcyjne, podstawowe dane techniczne: - wnętrze obszaru pracy wykonane w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy AISI 304 w konstrukcji bezszwowej z zaokrąglonymi bokami co ogranicza do minimum liczbę powierzchni stwarzających ryzyko kontaminacji - misa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy AISI 304 umieszczona pod blatem roboczym - dwa filtry absolutne HEPA o skuteczności min. 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3um - szerokość obszaru roboczego min. 1500 mm - głębokość transportowa maks. 795 mm - maksymalna szerokość zewn. komory 1650 mm - konstrukcja komory umożliwiająca obustronne mycie szyby frontowej zamykającej obszar pracy - V kształtny wlot powietrza na kurtynie - boki komory przeszklone - podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości obszaru roboczego wykonany w całości ze stali nierdzewnej - szyba frontowa poruszana elektrycznie i umieszczona pod kątem w stosunku do blatu roboczego - komora wyposażona w trzy silniki typu EC (elektronicznie komutowane) - lampa UV zamontowana na stałe - źródło światła białego, bezcieniowe, min. 800 lux, źródło światła umieszczone poza obszarem roboczym - Wyposażenie: - blat roboczy dzielony asymetrycznie, wyjmowany, pozbawiony ostrych krawędzi, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316L - zawór gazu palnego zamontowany na tylnej ścianie obszaru roboczego z prawej strony - stelaż pod komorę z profili zamkniętych z możliwością regulacji wysokości pomiędzy 720 – 750 mm - sterownik urządzenia wyposażony w program umożliwiający przeprowadzenie dekontaminacji komory - złącze diagnostyczne umieszczone w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiające podłączenie opcjonalnego modułu do zdalnej weryfikacji parametrów pracy komory przez autoryzowany serwis lub producenta poprzez sieć GSM - trzy gniazda elektryczne w obszarze pracy - port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów HEPA. - Sterowanie, oprogramowanie, kontrola parametrów: - sterowanie mikroprocesorowe z panelem kontrolnym z klawiaturą membranową; - komunikaty informacyjne: - prędkość przepływu powietrza w obszarze pracy skierowanym pionowo w dół - prędkość przepływu w barierze powietrznej - Panel kontrolny z graficznym wyświetlaczem LCD z dedykowanymi klawiszami funkcyjnymi dotyczącymi: - ruchu szyby frontowej - oświetlenia - lampy UV - pracy wentylatorów - aktywacja załączenia funkcji sygnalizowana wizualnie poprzez podświetlenie przypisanego klawisza funkcyjnego - alarmy wizualne nieprawidłowej pracy komory wyświetlane na ekranie sterownika - wbudowane liczniki czasu pracy filtrów, lampy UV z funkcją przypominającą o konieczności ich wymiany - komunikaty procentowego zużycia lampy UV - graficzny wskaźnik stanu zużycia filtrów HEPA - Komunikaty procentowego zużycia filtrów HEPA - minimum 4 programy pracy komory w tym 3 programy użytkownika o indywidualnie definiowanych parametrach pracy oraz jeden program czyszczący o parametrach predefiniowanych fabrycznie, umożliwiający bezpieczną konserwację/ czyszczenie wnętrza komory - zabezpieczenie uniemożliwiające aktywację lampy UV przy podniesionej szybie frontowej - szybka aktywacja sterylizacji UV poprzez kilkusekundowe przytrzymania klawisza funkcyjnego z poziomu trybu uśpienia (stand-by) - tryby pracy specjalne - tryb pracy utrzymujący komorę laminarną w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii do około 36 W i redukcji głośności do poziomu 38 dB - tryb uśpienia (stand-by) - Certyfikacja, gwarancje: - certyfikat CE - certyfikat potwierdzający zgodność komory z normą EN 12469 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą - dołączyć do oferty - Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji. - Komora laminarna musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2020 roku | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Gwarancja: min. 24 miesiące | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 4 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: f.dziaczkowski@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_