Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Zamrażarka niskotemperaturowa

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Zamrażarka niskotemperaturowa o następujących parametrach: - pojemność 740 litrów - zakres temperatury -50°C - -86°C - możliwość wyboru opcji drzwi lewostronne - drzwi zewnętrzne zamykane na klucz - możliwość otwierania drzwi pod kątem 180° dla ułatwienia transportu przez wąskie przejścia - obsługa urządzenia za pomocą panelu sterowania, składającego się z wyświetlacza, przycisków programowych i kontrolek - komunikacja z systemami zewnętrznymi za pomocą interfejsów - port BMS umożliwiający podłączenie zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego - blokowanie ustawień czterocyfrowym kodem - stałe wyświetlanie aktualnej temperatury panującej w zamrażarce - wyświetlanie alarmów: temperatury, konieczności wymiany zasilania awaryjnego, wyczyszczenia filtra, awarii systemu zamrażarki, awarii zasilania, - powrót do nastawionych parametrów po utracie i przywróceniu zasilania - wymienny filtr powietrza umieszczony od spodu zamrażarki, łatwo dostępny - automatyczny port wyrównujący ciśnienie uruchamiany za pomocą przycisku na panelu sterowania ułatwiający ponowne otwieranie drzwi zamrażarki - szczelny, dwustopniowy kaskadowy układ chłodzący z dwoma zamkniętymi obiegami chłodzącymi - wysoce wydajny system sterowania sprężarką zmniejszający zużycie energii i wydłużający żywotność zamrażarki - poziom hałasu nie większy niż 47,8 dB zapewniający komfortowe środowisko pracy - zamykany panel z głównym wyłącznikiem zasilania oraz wyłącznikiem akumulatora - wymiana filtra bez dodatkowych narzędzi - możliwość ustawienia okresu czasu co który należy czyścić filtr powietrza - możliwość wyposażenia w 30 statywów szufladowych lub z dostępem od boku - wyposażona w 5 półek - 3 oddzielne drzwi wewnętrzne - możliwość umieszczenie 6 statywów na półce - pojemność 52800 próbek (np. 1,5/2,0 ml) w 5cm pudełkach - drzwi wewnętrzne z uszczelką - uszczelka drzwi zewnętrznych odporna na niską temperaturę i zachowująca elastyczność w –86 °C, zapobiegając gromadzeniu się lodu - wbudowany automatyczny odpowietrznik auto vent - wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej 304 2B bez dodatkowej powłoki, zapewnia łatwe czyszczenie powierzchni oraz odporność na zarysowania - izolacja z paneli próżniowych i pianki poliuretanowej - wbudowane kółka ułatwiające transport zamrażarki po powierzchniach płaskich - dwa porty dostępu dla dodatkowych czujników lub systemu back-up - czas schładzania od temp. pokojowej do -80 °C – nie dłuższy niż 4h 10 min - maks. zużycie energii 11,8 kWh/dzień - zamrażarka wyposażona w system back-up CO2 pozwalający utrzymać temperaturę od -50 °C do -70 °C - 95-98% (wagowo) materiałów użytych do produkcji nadaje się do recyklingu - maks. wydzielanie ciepła 492 W - wymiary zewnętrzne (WxSxG) – 197.3 x 109.9 x 91,5 cm - wymiary wewnętrzne (WxSxG) – 139.0 x 86.5 x 62.1 cm - waga 317 kg - bezpieczne dla środowiska i niezawierające HCFC i CFC czynniki chłodnicze minimalizujące emisję gazów cieplarnianych - zamrażarka wyposażona w zewnętrzny system monitorujący: - Bezprzewodowy czujnik temperatury korzystający z zewnętrznego rezystancyjnego czujnika temperatury (RTD) - Zintegrowany nadajnik radiowy pozwalający łatwo zaprogramować urządzenie do pracy z dowolną siecią Wi-Fi. - Użytkownik definiuje częstotliwość odczytów z czujnika i progi alarmowe zgodnie ze swoimi potrzebami. - Specyfikacja sondy: • element pomiarowy: DIN 43760 klasa B • dokładność: +/- 0,3°C przy 0°C • zakres pomiarowy: -200°C to +162°C - Specyfikacja urządzenia Wi-Fi: • 2 wymienne baterie AA 1,5 V • dopuszczalna temp. robocza (baterie alkaliczne AA): -18° do 55°C • dopuszczalna temp. robocza (baterie litowe AA): -40° do 85°C • żywotność baterii do 5 lat, w zależności od protokołu szyfrowania transmisji Wi-Fi, odległości od routera Wi-Fi, częstotliwości wysyłania raportów i innych parametrów • standardy zabezpieczeń: Otwarty, WEP, WPA, WPA2 • bezpieczeństwo programowania zabezpieczeń Wi-Fi: za pomocą kabla USB (dostępnego opcjonalnie) oraz pobieranego oprogramowania • ustawienia sieci: Auto DHCP/DNS lub statyczne • rejestracja danych (iMonnit Basic): w przypadku utraty połączenia z siecią Wi-Fi urządzenie rejestruje ostatnie 50 odczytów i przekazuje je po ponownym nawiązaniu połączenia • pobór mocy: uśpienie 4uA, aktywne -odbiór 35mA, nadawanie 180 mA (przy +12dBm) • automatyczna konfiguracja najlepszej szybkości w celu uzyskania maksymalnego zasięgu • dioda LED: sygnalizacja stanu/aktywności • łączność sieciowa: możliwość połączenia z niewidocznymi oraz widocznymi sieciami Wi-Fi • częstotliwość pracy: 802.11 b/g (2,412 – 2,484 GHz) • certyfikaty: FCC ID: T9J-RN171. IC: RSS-210 low-power communication device. CE ID: 068 • zasięg do 30 m (standardowe dla urządzeń Wi-Fi) • długość sondy 90 cm • wymiary: 32 x 53 x 77 mm W zestawie: • Czujnik • 2 baterie AA - Oprogramowanie na komputer do zbierania danych temperaturowych i wysyłania alarmów - oprogramowanie pozwala na obsługę do 10 bezprzewodowych bram i 50 bezprzewodowych czujników oraz pozwala wysyłać powiadomienia za pośrednictwem wiadomości email lub SMS, gdy przekroczone zostały wartości progowe czujnika. (Do wysyłania powiadomień wymagane jest połączenie z Internetem). Podstawowe funkcje oprogramowania: - współpraca z czujnikami radiowymi oraz Wi-Fi - współpraca z bramami USB oraz Ethernet - wyświetlanie powiadomień na ekranie - eksport danych z czujników do formatu CSV - możliwość ustawienia komunikacji z czujnikami nawiązywanej co 1 sekundę - wbudowana funkcja wysyłania powiadomień za pomocą wiadomości e-mail i sms - W zestawie system back-up zasilany z butli z CO2, podtrzymujący zadaną temperaturę w przypadku awarii. - W zestawie komplet stelaży aluminiowych z szufladkami do wypełnienia 2 półek zamrażarki, mieszczących łącznie minimum 192 pudełka na probówki 1,5/2,0 ml - W zestawie komplet stelaży z dostępem od boku do wypełnienia 1 półki zamrażarki, mieszczących łącznie minimum 96 pudełek na probówki 1,5/2,0 ml - Autoryzowany serwis na terenie Polski - Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego, w tym możliwości zakup części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji. - Reakcja serwisu technicznego na zgłoszenie awarii nie dłuższa niż 48 godz. - Zapewnienie urządzenia zastępczego, w przypadku, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 3 tygodnie | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Gwarancja: min. 24 miesiące na urządzenie, 5 lat na kompresor, 12 lat panel próżniowy | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 6 tygodni). 
(6 tygodni - 0 pkt, 5 tygodni - 10 pkt, 4 tygodnie - 20 pkt).

Gwarancja na urządzenie ………………………………. (24 miesiące - 0 pkt, 30 miesięcy - 5 pkt, 36 miesięcy - 10 pkt, 42 miesiące 
- 15 pkt, 48 miesięcy - 20 pkt).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl; tel. 22 589 21 74 http://www.nencki.gov.pl_