Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Wirówki z chłodzeniem

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka z chłodzeniem na 48 probówek o następujących parametrach oraz funkcjach: - Maksymalna siła wirowania rcf 25000 x g - Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 100-16220 - Możliwość zainstalowania 9 różnych rotorów - Pobór mocy max 550 W - Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej ze standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml - 18 sekund - Czas zatrzymania ze standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml - 18 sekund - Możliwość ustawienia czasu w zakresie 10 sek - 9:59h, możliwość pracy ciągłej - Głośność z pokrywą < 46 dB(A) - Możliwość regulacji temperatury od -11 °C do +40 °C nawet w czasie wirowania - Waga urządzenia bez rotora 30 kg - Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora - Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora - Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 31,9 x 54 x 25,4 cm - Możliwość włączenia funkcji automatycznego wyłączenia po 1, 2, 4 lub 8 godzinach, alternatywnie do ustawienia ciągłego chłodzenia - Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania - Wirówka posiada certyfikat CE - Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby" do momentu otwarcia przez użytkownika - Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz - Funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz wirnika, czas schładzania od ~23oC do 4oC - 11 min. - Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą - Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego - Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory - Maksymalna pojemność 48 probówek 1,5/2 ml - Port USB do aktualizacji oprogramowania - W zestawie wirnik stałokątowy z pokrywą nie przepuszczającą aerozoli zamykającą się po ¼ obrotu, mieszczący, co najmniej 48 probówek o pojemności 1,5/2ml ml. Posiadający możliwość zastosowania adapterów na probówki 0,2ml; 0,4ml; 0,5ml; 0,6ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 18 210 x g (12 700 rpm). Rotor wraz z pokrywą oraz adapterami można sterylizować w autoklawie (120C, 20min). - Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski - Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019 - Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego, w tym możliwości zakup części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji. - Reakcja serwisu technicznego na zgłoszenie awarii nie dłuższa niż 48 godz. - Zapewnienie urządzenia zastępczego, w przypadku, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 14 dni roboczych - Wirówki z chłodzeniem na 24 probówek o następujących parametrach oraz funkcjach: - Siła wirowania rcf 21130 x g - Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 100-15000, ze skokiem 50 rpm - Maksymalny pobór mocy 350W - Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej 15 sekund - Czas zatrzymania rotora 16 sekund - Dostępne 4 rotory - Możliwość wirowana 24 probówek 1,5/2ml - Możliwość ustawienia czasu w zakresie 30s-9h 59min, możliwość pracy ciągłej - Głośność z pokrywą poniżej 48 dB(A) - Waga urządzenia bez wirnika 21kg - Możliwość regulacji temperatury od -10°C do +40°C - Wysokość wirówki z otwartą pokrywą 51 cm - Gwarantowana temperatura przy maksymalnej prędkości obrotowej 4°C - Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 29 x 48 x 26 cm - Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania - Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz - Funkcja polegająca na automatycznym wyłączeniu urządzenia po 8 godzinach bezczynności - Funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz wirnika - Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą - Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego - Możliwość schłodzenia komory od temperatury pokojowej do 4C w czasie 8 minut - Funkcja bezpiecznego hamowania, chroniąca wrażliwe próbki i zapobiegająca mieszaniu się rozdzielonych warstw - Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory - W zestawie rotor stałokątowy aerozoszczelny, pokryty PTFE, umożliwiający wirowanie 24 probówek o pojemności 1,5/2 ml. Posiadający możliwość zastosowania adapterów na probówki 0,2ml; 0,4ml; 0,5ml; 0,6ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 21 130 x g. Rotor wraz z pokrywą można sterylizować w autoklawie (120°C, 20min). - Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski - Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019 - Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego, w tym możliwości zakup części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji. - Reakcja serwisu technicznego na zgłoszenie awarii nie dłuższa niż 48 godz. - Zapewnienie urządzenia zastępczego, w przypadku, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 14 dni roboczych | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Gwarancja: min. 24 miesiące | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy  - max. 6 tygodni

(6 tygodni - 0 pkt, 5 tygodni - 10 pkt, 4 tygodnie - 20 pkt).

Gwarancja ………………………………. (24 miesiące - 0 pkt, 30 miesięcy - 5 pkt, 36 miesięcy - 10 pkt, 42 miesiące - 15 pkt, 
48 miesięcy - 20 pkt).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl; tel. 22 589 21 74 http://www.nencki.gov.pl_