Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Termomikser na wymienne bloki (4 szt.)

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termomikser na wymienne bloki (4 szt.) o następujących parametrach oraz funkcjach: - Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml. - Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny - Regulacja temperatury pracy w zakresie od 1°C do 100°C - Zakres termostatowania od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do 100°C - Zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych) - Dokładność utrzymywania temperatury ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C - Prędkość ogrzewania 7°C/min w zależności od stosowanego bloku - Prędkość schładzania 2,5°C/min między 100°C a temp. Pomieszczenia - Programowalny interwał czasowy od 15 sek. do 99:30 godz., możliwość pracy ciągłej - Możliwość zaprogramowania 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania - 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów - Orbita mieszania 3 mm - Wymiary (szer. x gł. x wys.) 20,6 x 30,4 x 13,6 cm - Waga 6,3 kg - Możliwość wyboru bloku z 11 różnych bloków wymiennych - Szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi - Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów - Możliwość mieszania z przerwami - Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania na panelu urządzenia - Zużycie energii max. 200W - Port USB - Możliwość użycia pokrywy antykondensacyjnej „ThermoTop” zapewniającej homogenny rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki. - Urządzenie kompatybilne z termoblokiem Eppendorf - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski - Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019 - Reakcja serwisu technicznego na zgłoszenie awarii nie dłuższa niż 48 godz. - Zapewnienie urządzenia zastępczego, w przypadku, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 14 dni roboczych - Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego, w tym możliwości zakup części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji. | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Gwarancja: min. 24 miesiące | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 6 tygodni).

(6 tygodni - 0 pkt, 5 tygodni - 10 pkt, 4 tygodnie - 20 pkt).

Gwarancja ………………………………. (24 miesiące - 0 pkt, 30 miesięcy - 5 pkt, 36 miesięcy - 10 pkt, 42 miesiące - 15 pkt, 
48 miesięcy - 20 pkt).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl; tel. 22 589 21 74 http://www.nencki.gov.pl_