Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA, RNA i białek w kropli – NanoDrop lub równoważny

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA, RNA i białek w kropli – NanoDrop lub równoważny - Długość drogi optycznej w granicach 0,03-1 mm ustawiana automatycznie w zależności od stężenia próbki - Objętość mierzonej próbki: 0,5μl - 2 μl - Długość fali w granicach od 190 do 850 nm, pełny zakres skanowania. Urządzenie musi efektywnie dokonywać pomiarów w ww. zakresie - Źródło światła: błyskowa lampa ksenonowa - Typ detektora: matryca CMOS zawierająca co najmniej 2048 elementów światłoczułych - Pomiar bezpośrednio w próbce bez użycia kuwet, mikrokuwet, końcówek pomiarowych, nakrywek – „cups” - Utrzymywanie próbki w miejscu pomiarowym za pomocą napięcia powierzchniowego - Powierzchnie kontaktu z próbką muszą stanowić światłowody kwarcowe - Mechanizm kontroli długości drogi optycznej musi być całkowicie uszczelniony - Ramię urządzenia nie jest elementem ruchomym podczas dokonywanego pomiaru - Statyw pomiarowy instrumentu nie jest elementem wymiennym aparatu. - Aparat obsługiwany za pomocą dotykowego ekranu o przekątnej 7 cali, o rozdzielczości co najmniej 1280x800, z systemem Android, obsługa możliwa także w rękawiczkach laboratoryjnych. - Pamięć wewnętrzna 32GB oraz wbudowany głośnik. - Urządzenie musi posiadać 3 porty USB-A, port Ethernet, komunikację Bluetooth oraz Wi-Fi. - Ekran musi mieć możliwość regulacji kąta nachylenia ekranu oraz przesuwania w lewo i w prawo. - Możliwość podłączenia drukarki etykiet, klawiatury, myszki oraz czytnika kodów kreskowych - Urządzenie musi być wyposażone we wbudowany optyczny sensor wykrywający bąbelki powietrza w próbce oraz przerwanie kolumny w trakcie pomiaru. - Rozdzielczość widmowa: poniżej 1,8 nm - Precyzja pomiaru absorbancji: 0,002 - Dokładność pomiaru absorbancji: 3% - Dokładność zakresu długości fali: ± 1 nm - Zakres absorbancji w granicach: od 0 do 550 Abs - Zakres pomiaru stężenia dsDNA od 2 do 27 500 ng/μl bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania - Zakres pomiaru stężenia BSA od 0,06 mg/ml do 820 mg/ml bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania - Czas całego cyklu pomiarowego krótszy niż 6 sekund łącznie z czyszczeniem - Funkcja pomiaru wydajności wyznakowania sond fluoroscencyjnych w mikroobjętości - Funkcja pomiaru wydajności wyznakowania przeciwciał fluoroforami w „nanokropli” - Wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż: 20 x 25.4 cm - Masa urządzenia nie większa niż: 3,6 kg - Oprogramowanie sterujące aparatem musi umożliwiać: - Tworzenie własnych krzywych standardowych (kalibracji, wzorcowych) - Oznaczanie stężenia białka metodami kolorymetrycznymi, tj.metodą Bradford, Lowry`ego, Pierc`a, BCA, spektrofotometryczną przy długości fali 280 nm oraz 190-225 nm dla białek pozbawionych aminokwasów aromatycznych i przy długości fali 205 nm dla peptydów - Zastosowanie metod pomiarowych dla dsDNA, ssDNA, RNA, oligonukleotydów i mikromacierzy, łącznie z wyznaczeniem współczynników czystości próbki 260/280 - Edytowanie własnych znaczników chromogenicznych - Eksport wyników do programu kalkulacyjnego Excel, za pomocą USB, sieci Ethernet lub Wi-Fi - Tworzenie własnych metod z użyciem lub bez użycia krzywych standardowych - Automatyczne wyświetlenie pełnego spektrum UV-VIS od min. 190 nm do 850 nm - Bezpłatne aktualizowanie oprogramowania przez internet. - Automatyczne zapisywanie danych pomiarowych (Autosave) - Oprogramowanie posiada funkcję automatycznego pomiaru próbki Blank, automatyczny pomiar próbki badanej (Auto-Measure), oraz automatyczne nadawanie nazw kolejnym pomiarom. - Oprogramowanie pozwala na dokładną identyfikację zanieczyszczenia w próbce, wykrywa rodzaj zanieczyszczenia i podaje jego nazwę oraz wprowadza korekcję stężenia. - Zawiera zintegrowany system wsparcia technicznego oraz informację o jakości próbki. - Dostępne bezpłatne oprogramowanie na komputer do przeglądania i analizy pomiarów przeprowadzonych na aparacie, zgodne z systemem Windows 7 oraz 10. - Urządzenie posiada certyfikat CE - Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. - Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia. - Urządzenie wyposażone w nakładkę na platformę próbek umożliwiającą stabilizację pipety | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie w siedzibie Zamawiającego | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Gwarancja …………………………. (24 miesiące - 0 pkt., 36 miesięcy - 5 pkt., 48 miesięcy - 10 pkt.).

Termin realizacji zamówienia …………………… (więcej niż 28 dni - 0 pkt., 28 dni – 5 pkt., 21 dni - 10 pkt., 14 dni – 15 pkt., 
7 dni – 20 pkt.).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl; tel. 22 589 21 74 http://www.nencki.gov.pl_