[image: image1.jpg]\)o < instytut biologii doswiadczalnej

PN im. Marcelego Nenckiego PAN




Warszawa, dnia 23.10.2020 r.
ZapytaniE ofertowe nr 114/2020
na dostawę 
Uniwersalnej wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem
do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

 Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Antoni Wrzosek
e-mail: a.wrzosek@nencki.edu.pl
Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 02.11.2020 r., do godz. 12:00
I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

· Uniwersalnej wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem z następującymi parametrami:
· Pojemność maksymalna:

- nie mniejsza niż 4 x 400ml z rotorem wychylnym

- nie mniejsza niż 6 x 100ml z rotorem kątowym

· Prędkość maksymalna:

- nie mniejsza niż 6200 obr./min. z rotorem wychylnym

- nie mniejsza niż 15100 obr./min. z rotorem kątowym

· Maksymalne przyspieszenie:

- nie mniejsze niż 7100 x g z rotorem wychylnym

- nie mniejsze niż 25820 x g z rotorem kątowym

· Dokładność ustawienia prędkości nie mniejsza niż +/- 1 obr./min. lub +/-  1 x g.

· Sterowanie: mikroprocesorowe

· Typ silnika: bezszczotkowy

· Mechanizm wymiany rotorów bez użycia narzędzi

· Liczba programów: nie mniejsza niż 99, w tym minimum 5 z dedykowanym przyciskiem do przywołania programu

· Wirówka powinna być wyposażona w moduł chłodzący, z możliwością ustawienia temperatury w zakresie nie węższym niż od -10 do +40 st.C i z funkcją wstępnego schładzania rotora. Czynnik chłodzący powinien być wolny od CFC.

· Możliwość wyboru zadania temperatury dla temperatury komory lub dla temperatury próbki (rotora)

· Wymagany przycisk krótkotrwałego wirowania

· Komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej typu 304

· Zegar czasu pracy o zakresie do 99 godzin 59 minut (lub szerszy) z funkcją pracy ciągłej

· Odliczanie czasu pracy z możliwością wyboru: od rozpoczęcia wirowania lub od uzyskania zadanej prędkości

· Poziom hałasu nie większy niż 55dBA z rotorem wychylnym

· Pobór mocy nie większy niż 1050W. Emisja ciepła do pomieszczenia nie większa niż 4800 BTU/godz.

· Głębokość całkowita nie większa niż 63cm, szerokość całkowita nie większa niż 63cm. 

· Masa nie większa niż 92kg.

· Minimum 9 charakterystyk przyspieszania i 10 charakterystyk hamowania.

· Kontroler wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD przyciski funkcyjne i klawiaturę numeryczną

· Możliwość zabezpieczenia hasłem  zapisanych programów i możliwości otwarcia pokrywy

· Możliwość ustawienia kalkulatora RCF względem własnoręcznie wprowadzonego promienia

W zestawie:

· Rotor kątowy 25 stopni 8x50ml z włókna węglowego minimalne parametry rpm 14400, RCF 24 400, promień 140mm.

· Rotor wychylny 4 x 400ml, minimalne parametry rpm 5000, RCF 4650g

· Komplet okrągłodennych pojemników do rotora wychylnego 4 x 400ml

· 4 pokrywy z uszczelnieniem biologicznym do okragłodennych pojemników z systemem szybkiego, łatwego otwierania

· 4 Adaptery na probówki stożkowe 4X50ml (dla probówek fi 30 x h116)

· 4 Adaptery na probówki stożkowe 9X15ml (dla probówek fi 17 x h121)

· Rotor kątowy 45 stopni aluminiowy 48 X 1,5/2ml -minimalne parametry rpm 15000, RCF 25300g

· Rotor wychylny na płytki na minimum 2 x 3 standardowe płytki oraz 2 x 2 typu głębokiego - minimalne parametry rpm 4000, RCF 2250g

· 2 pokrywy bioszczelne do rotora na płytki z systemem szybkiego, łatwego otwierania

Gwarancja: min. 24 miesiące
Termin realizacji zamówienia: max. do 7 tyg.
Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie personelu
II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

2. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

3. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.wrzosek@nencki.edu.pl
4. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Wirówka laboratoryjna.
5. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

6. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
7.  W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
8. W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.
9.  W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
10.  Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.
IV Dodatkowe informacje:

1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

2. Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 7 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

5. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.
Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.gov.pl_
