Warszawa, dnia 30.11.2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 131/2020

na dostawę

Wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem wraz z rotorem i adapterami

do

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Beata Kaza

e-mail: b.kaza@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 04.12.2020 r., do godz. 10:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem wraz  z rotorem i adapterami o następujących parametrach:

- Wymagana siła wirowania rcf 20913 xg (14000rpm);

- Możliwość regulacji prędkości rpm ze skokiem 10 rpm w zakresie 200-5000rpm i skokiem 100rpm w zakresie 5000-14000rpm;

- Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą;

- Maksymalna pojemność: 4 probówki po 750 ml;

- Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby;

- Możliwość wprowadzenia i zapamiętania minimum 35 programów użytkownika;

- Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania;

- Możliwość regulacji temperatury od 0 °C do +25 °C;

- Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory do tacki umieszczonej w doln;ej części wirówki;

- Utrzymywanie temperatury komory w trybie ,,standby” do momentu otwarcia pokrywy;

- Oddzielny przycisk szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowania;

- Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania;

- Brak wymogu podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz;

- Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego;

- Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8h bezczynności;

- W zestawie rotor wychylny wraz z adapterami umożliwiającymi wirowanie probówek :

-16 x 50ml

-36x 15ml

-60x 2,6-7 ml(średnica probówki 13 mm)

- Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora;

- Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa;

- Wymiary urządzenia nie większe niż (wys. x szer. x głęb.): 35 x 70 x 61 cm.

Gwarancja: min. 36 miesięcy

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2020 r.

Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie personelu

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Waga kryterium:

Cena - 100%

𝐶 = CnCo  × 100

gdzie:

𝐶𝑛 – oznacza najniższą cenę zaproponowaną przez wykonawców,

𝐶𝑜 – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,

𝐶 – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: b.kaza@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Wirówka laboratoryjna.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi do 31.12.2020 r. (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.gov.pl_