Warszawa, dnia 30.11.2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 132/2020

na dostawę

Komory hipoksyjnej

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Bogusz Kulawiak

e-mail: b.kulawiak@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 08.12.2020 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Komory hipoksyjnej z następującymi parametrami:

- Wymiary zewnętrzne - maksymalnie 800 mm (wys.) X 600 mm (szer.) X 700 mm (gł.)

- Waga maksymalnie - 25 kg

- Objętość komory – 90L

- Obszar roboczy komory - minimalnie 500 mm (szer.) X 280 mm (gł.) (minimalnie 1 100 cm² powierzchni użytkowej)

- Pojemność przechowywania komory – nie mniej niż 40 płytek wielodołkowych lub płytek Petriego 10 cm (zakłada 2 półki; nie obejmuje przechowywania w miejscu pracy)

- Zakres temperatury pracy (zewnętrzne) - 15 - 30 ° C

- Kontrola gazu - sterowanie mikroprocesorem, 3-kanałowy cyfrowy elektroniczny sterownik przepływu (DEFC)

- Wykorzystywane gazy - Powietrze, azot, CO2 (ciśnienie wlotowe 4 bary)

- Metoda kontroli zanieczyszczeń - zintegrowana filtracja HEPA

- Maksymalny przepływ gazu - 15 l / minutę / gaz

- Porty ramienne - mankiet i rękaw (możliwa obsługa gołymi dłońmi)

- Otwór transferowy - z wewnętrzną klapą  w typie “skrzynki na listy” (wymiary użytkowe 190-210 mm (szer.) X 85-90 mm (wys.)

- Moc - automatyczne przełączanie mocy 110 - 240 V AC 50/60 Hz, maks. 500 W

- Pokrywa - PET-G. Lekka i łatwa do demontażu

- Kolorowy ekran dotykowy – zintegrowany

- Wewnętrzny, zasilany port USB – zintegrowany

- Zewnętrzne porty USB

- 1 x Typ A (rejestracja danych i aktualizacje oprogramowania), zintegrowany

- 1 x Typ mini-B (port przelotowy dla wewnętrznych urządzeń cyfrowych), zintegrowany

Kontrola stężenia tlenu w komorze (parametrty minimalne)

- Metoda kontroli tlenu - algorytm sprzężenia zwrotnego z automatycznym PID - z wykorzystaniem DEFC i optycznego czujnika O2

- Zakres kontroli tlenu - 1 - 140 mmHg; programowalny przez użytkownika za pomocą ekranu dotykowego

- Kalibracja tlenu - nie wymagana

- Minimalna dokładność kontroli tlenu

- 0,5 mmHg (1-20mmHg);

± 1 mmHg (21-40 mmHg);

± 2 mmHg (41-80 mmHg);

± 3 mmHg (81-140 mmHg)

- Minimalna rozdzielczość tlenu - 1 mmHg

Kontrola stężenia dwutlenku węgla w komorze (parametrty minimalne)

- Metoda kontroli CO2  - algorytm sprzężenia zwrotnego z automatycznym PID - przy użyciu detektora DEFC i czujnika IR CO2

- Minimalny zakres kontroli CO2 - 0,1 - 10,0%; programowalny przez użytkownika za pomocą ekranu dotykowego

- Kalibracja CO2 – automatyczna lub manualna

- Minimalna dokładność CO2   - ± 0,25%

- Minimalna rozdzielczość CO2   -  0,1%

Kontrola temperatury

- Metoda kontroli temperatury - sprzężenie zwrotne Auto PID - z wykorzystaniem czujnika Pt klasy A

- Zakres regulacji temperatury - temperatura otoczenia + 5° C (min. 20° C) do 42° C; programowalny przez użytkownika za pomocą ekranu dotykowego (parametry minimalne)

- Kalibracja temperatury – automatyczna

- Minimalna Dokładność temperatury – ± 0,5° C

- Minimalna Rozdzielczość temp – 0,1° C

- Maksymalny gradient temperatury w komorze – ± 0,5° C

Kontrola wilgotności względnej

- Metoda kontroli wilgotności - nebulizator z automatycznym PID przy użyciu wstępnie skalibrowanego czujnika pojemnościowego

- Kalibracja wilgotności - wstępnie skalibrowana

- Zakres kontroli wilgotności - temperatura otoczenia - 85% RH (wilgotności względnej); programowalny przez użytkownika za pomocą ekranu dotykowego

- Minimalna dokładność wilgotności - ± 2,5% RH (wilgotności względnej)

- Minimalna rozdzielczość wilgotności - 1% RH (wilgotności względnej)

Gwarancja: min. 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia: max. do 5 tyg.

Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie personelu

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Waga kryterium:

Cena - 100%

𝐶 = CnCo  × 100

gdzie:

𝐶𝑛 – oznacza najniższą cenę zaproponowaną przez wykonawców,

𝐶𝑜 – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,

𝐶 – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: b.kulawiak@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Komora hipoksyjna.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 5 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.gov.pl_