Warszawa, dnia 17-01-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 3/2020

na dostawę

Jednostronnego regału na klatki dla gryzoni DGM Sealsafe (Linia Zielona) z jednostką nawiewczo-wyciągową 
i przewodem łączącym

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Salwador Cyranowski

e-mail: s.cyranowski@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 27.01.2020 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Regału wentylacyjnego kompatybilny z klatkami typu IVC firmy Tecniplast z linii zielonej GM500.

- regał powinien pomieścić 54 klatki GM500 (6 kolumn x 9 rzędów). Przewód łączący o średnicy 76 mm 
w komplecie z dwoma zielonymi silikonowymi rękawami (76-76), długość 0,5 m.

- wolnostojąca jednostka nawiewczo-wyciągowa Easy Flow kompatybilna z wyżej wspomnianym regałem 
i przewodem łączącym.

- gwarancja: minimum 12 miesięcy

- dodatkowe czynności w cenie: wniesienie, montaż i szkolenie

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: b.kaza@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Regał wentylacyjny

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi do 8 tygodni.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_