Warszawa, dnia 21-02-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 20/2020

na dostawę

Zamrażarki niskotemperaturowa do -86˚C wraz z kompletem stelaży i pudełek

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Anna Karpa

e-mail: a.karpa@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 26.02.2020r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zamrażarki niskotemperaturowa do -86˚C wraz z kompletem stelaży i pudełek

- Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe).

- Pojemność użytkowa komory: ok. 530 litrów (±10 litrów)

- Możliwość pomieszczenia co najmniej 380 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133x133x50 mm w dedykowanych, metalowych stelażach.

- Zakres kontroli temperatury: -50°C do -86°C.

- Maksymalne wymiary zewnętrzne:

  - szerokość 790 mm

  - głębokość 890 mm

  - wysokość 1995 mm

- Minimalne wymiary wewnętrzne:

  - szerokość 630 mm

  - głębokość 600 mm

  - wysokość 1400 mm

- Wnętrze ze stali pokrytej łatwo zmywalną, gładką powłoką w kolorze białym.

- Drzwi zewnętrzne zamykane mechanicznie (nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w zamek elektromagnetyczny).

- Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz z zamkiem wbudowanym w uchwyt drzwi.

- Możliwość wymiany uszczelki drzwi zewnętrznych bez użycia narzędzi.

- System zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych, wykorzystujący dwa porty wyrównywania ciśnienia - automatyczny oraz ręczny.

- Dodatkowe, izolowane drzwi wewnętrzne (nie więcej niż 2szt.) z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi.

- Drzwi wewnętrzne z zamknięciem mechanicznym (np. w postaci zatrzasku) zapewniającym prawidłowy docisk uszczelek.

- Izolacja termiczna próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego.

- Podstawa wyposażona w 4 kółka ułatwiające relokację urządzenia.

- Kaskadowy układ chłodzenia z energooszczędnymi kompresorami inwerterowymi.

- Zużycie energii poniżej 7 kWh na dobę.

- Naturalne węglowodorowe czynniki chłodnicze typu HC.

- Sterownik z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany w panel sterowania port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć typu pendrive.

- Panel sterowania z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości WVGA lub wyższej. Wyświetlacz wykonany w technologii oporowej.

- Wyświetlane komunikaty tekstowe muszą być podawane w języku polskim lub angielskim

- Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych:

  - zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji temperatury granicznej w zakresie od ±5°C do ±20°C oraz opóźnienia w zakresie od 0 do 15 minut)

  - zaniku napięcia (podtrzymywany bateryjnie)

  - niedomknięcia drzwi (z opóźnieniem czasowym regulowanym w zakresie od 0 do 15 minut)

  - zanieczyszczenia filtra skraplacza.

- Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (regulacja czasu w zakresie od 1 do 99 minut).

- Automatyczna diagnostyka usterek. Komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia.

- Zabezpieczenie przed zmianą nastaw przy pomocy hasła. Możliwość ustawienia hasła głównego i zapasowego.

- Fabrycznie wykonane porty kablowe o średnicy minimum 15 mm (nie mniej niż 3 porty).

- Bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC dla centralnych systemów monitorowania.

- Zasilanie jednofazowe 230 V / 50 Hz.

- Maksymalna waga urządzenia 250 kg.

- Zamrażarka będąca wyrobem medycznym posiadającym deklarację zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (deklaracja dołączona do oferty przetargowej).

- Zamrażarka wyposażona w minimum 16 szufladkowych stelaży oraz w minimum 380 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133x133x50 mm.

Gwarancja: min. 36 miesięcy

Dostawa, instalacja i szkolenie personelu

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.karpa@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: zamrażarka niskotemperaturowa.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 8 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_