Warszawa, dnia 11-03-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 37/2020

na dostawę

Zamrażarki niskotemperaturowej

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Aleksandra Piotrowska

e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 19.03.2020r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Zamrażarki niskotemperaturowej o następujących parametrach:

- pojemność 740 litrów

- zakres temperatury -50°C -  -86°C

- możliwość wyboru opcji drzwi lewostronne

- drzwi zewnętrzne zamykane na klucz

- możliwość otwierania drzwi pod kątem 180° dla ułatwienia transportu przez wąskie przejścia

- obsługa urządzenia za pomocą panelu sterowania, składającego się z wyświetlacza, przycisków programowych i kontrolek

- komunikacja z systemami zewnętrznymi za pomocą interfejsów

- port BMS umożliwiający podłączenie zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego

- blokowanie ustawień czterocyfrowym kodem

- stałe wyświetlanie aktualnej temperatury panującej w zamrażarce

- wyświetlanie alarmów: temperatury, konieczności wymiany zasilania awaryjnego, wyczyszczenia filtra, awarii systemu zamrażarki, awarii zasilania,

- powrót do nastawionych parametrów po utracie i przywróceniu zasilania

- wymienny filtr powietrza umieszczony od spodu zamrażarki, łatwo dostępny

- automatyczny port wyrównujący ciśnienie uruchamiany za pomocą przycisku na panelu sterowania ułatwiający ponowne otwieranie drzwi zamrażarki

- szczelny, dwustopniowy kaskadowy układ chłodzący  z dwoma zamkniętymi obiegami chłodzącymi

- wysoce wydajny system sterowania sprężarką zmniejszający zużycie energii i wydłużający żywotność zamrażarki

- poziom hałasu nie większy niż 47,8 dB zapewniający komfortowe środowisko pracy

- zamykany panel z głównym wyłącznikiem zasilania oraz wyłącznikiem akumulatora

- wymiana filtra bez dodatkowych narzędzi

- możliwość ustawienia okresu czasu co który należy czyścić filtr powietrza

- możliwość wyposażenia w 30 statywów szufladowych lub z dostępem od boku

- wyposażona w 5 półek

- 3 oddzielne drzwi wewnętrzne

- możliwość umieszczenie 6 statywów na półce

- pojemność 52800 próbek (np. 1,5/2,0 ml) w 5cm pudełkach

- drzwi wewnętrzne z uszczelką

- uszczelka drzwi zewnętrznych odporna na niską temperaturę i zachowująca elastyczność w –86 °C, zapobiegając gromadzeniu się lodu

- wbudowany automatyczny odpowietrznik auto vent

- wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej 304 2B bez dodatkowej powłoki, zapewnia łatwe czyszczenie powierzchni oraz odporność na zarysowania

- izolacja z paneli próżniowych i pianki poliuretanowej

- wbudowane kółka ułatwiające transport zamrażarki po powierzchniach płaskich

- dwa porty dostępu dla dodatkowych czujników lub systemu back-up

- czas schładzania od temp. pokojowej do -80 °C – nie dłuższy niż 4h 10 min

- maks. zużycie energii 11,8 kWh/dzień

- zamrażarka wyposażona w system back-up CO2 pozwalający utrzymać temperaturę od   -50 °C do -70 °C

- 95-98% (wagowo) materiałów użytych do produkcji nadaje się do recyklingu

- maks. wydzielanie ciepła 492 W

- wymiary zewnętrzne (WxSxG) – 197.3 x 109.9 x 91,5 cm

- wymiary wewnętrzne (WxSxG) – 139.0 x 86.5 x 62.1 cm

- waga 317 kg

- bezpieczne dla środowiska i niezawierające HCFC i CFC czynniki chłodnicze minimalizujące emisję gazów cieplarnianych

- zamrażarka wyposażona w zewnętrzny system monitorujący:

- Bezprzewodowy czujnik temperatury korzystający z zewnętrznego rezystancyjnego czujnika temperatury (RTD)

- Zintegrowany nadajnik radiowy pozwalający łatwo zaprogramować urządzenie do pracy z    dowolną siecią Wi-Fi.

- Użytkownik definiuje częstotliwość odczytów z czujnika i progi alarmowe zgodnie ze swoimi  potrzebami.

- Specyfikacja sondy:

• element pomiarowy: DIN 43760 klasa B

• dokładność: +/- 0,3°C przy 0°C

• zakres pomiarowy: -200°C to +162°C

- Specyfikacja urządzenia Wi-Fi:

• 2 wymienne baterie AA 1,5 V

• dopuszczalna temp. robocza (baterie alkaliczne AA): -18° do 55°C

• dopuszczalna temp. robocza (baterie litowe AA): -40° do 85°C

• żywotność baterii do 5 lat, w zależności od protokołu szyfrowania transmisji Wi-Fi, odległości  od routera Wi-Fi, częstotliwości wysyłania raportów i innych parametrów

• standardy zabezpieczeń: Otwarty, WEP, WPA, WPA2

• bezpieczeństwo programowania zabezpieczeń Wi-Fi: za pomocą kabla USB (dostępnego opcjonalnie) oraz pobieranego oprogramowania

• ustawienia sieci: Auto DHCP/DNS lub statyczne

• rejestracja danych (iMonnit Basic): w przypadku utraty połączenia z siecią Wi-Fi urządzenie rejestruje ostatnie 50 odczytów i przekazuje je po ponownym nawiązaniu połączenia

• pobór mocy: uśpienie 4uA, aktywne -odbiór 35mA, nadawanie 180 mA (przy +12dBm)

• automatyczna konfiguracja najlepszej szybkości w celu uzyskania maksymalnego zasięgu

• dioda LED: sygnalizacja stanu/aktywności

• łączność sieciowa: możliwość połączenia z niewidocznymi oraz widocznymi sieciami Wi-Fi

• częstotliwość pracy: 802.11 b/g (2,412 – 2,484 GHz)

• certyfikaty: FCC ID: T9J-RN171. IC: RSS-210 low-power communication device. CE ID: 068

• zasięg do 30 m (standardowe dla urządzeń Wi-Fi)

• długość sondy 90 cm

• wymiary: 32 x 53 x 77 mm

W zestawie:

• Czujnik

• 2 baterie AA

- Oprogramowanie na komputer do zbierania danych temperaturowych i wysyłania alarmów

- oprogramowanie pozwala na obsługę do 10 bezprzewodowych bram i 50 bezprzewodowych czujników oraz pozwala wysyłać powiadomienia za pośrednictwem wiadomości email lub SMS, gdy przekroczone zostały wartości progowe czujnika. (Do wysyłania powiadomień wymagane jest połączenie z Internetem).

Podstawowe funkcje oprogramowania:

- współpraca z czujnikami radiowymi oraz Wi-Fi

- współpraca z bramami USB oraz Ethernet

- wyświetlanie powiadomień na ekranie

- eksport danych z czujników do formatu CSV

- możliwość ustawienia komunikacji z czujnikami nawiązywanej co 1 sekundę

- wbudowana funkcja wysyłania powiadomień za pomocą wiadomości e-mail i sms

- 	W zestawie system back-up zasilany z butli z CO2, podtrzymujący zadaną temperaturę w przypadku awarii.

- W zestawie komplet stelaży aluminiowych z szufladkami do wypełnienia 2 półek zamrażarki, mieszczących łącznie minimum 192 pudełka na probówki 1,5/2,0 ml

- W zestawie komplet stelaży z dostępem od boku do wypełnienia 1 półki zamrażarki, mieszczących łącznie minimum 96 pudełek na probówki 1,5/2,0 ml

- Autoryzowany serwis na terenie Polski

- Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego, w tym możliwości zakup części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Reakcja serwisu technicznego na zgłoszenie awarii nie dłuższa niż 48 godz.

- 	Zapewnienie urządzenia zastępczego, w przypadku, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 14 dni roboczych.

- Gwarancja: min. 24 miesiące na urządzenie, 5 lat na kompresor, 12 lat panel próżniowy

- Termin realizacji zamówienia: max. do 6 tyg.

- Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie personelu

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

| Lp. | Kryterium oceny | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (60 pkt) | 60% |
| 2. | Długość gwarancji na urządzenie-max 20 pkt (24 miesiące - 0 pkt, 30 miesięcy - 5 pkt, 36 miesięcy - 10 pkt, 42 miesiące - 15 pkt, 48 miesięcy - 20 pkt) | 20% |
| 3. | Termin realizacji zamówienia– max - 20 pkt (6 tygodni - 0 pkt, 5 tygodni - 10 pkt, 4 tygodnie - 20 pkt) | 20% |

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: zamrażarka

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 6 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_