Warszawa, dnia 12-03-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 38/2020

na dostawę

Wirówek z chłodzeniem

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Aleksandra Piotrowska

e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 19.03.2020r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 wirówek, tj.:

- Wirówka z chłodzeniem na 48 probówek o następujących parametrach oraz funkcjach:

- Maksymalna siła wirowania rcf 25000 x g

- Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 100-16220

- Możliwość zainstalowania 9 różnych rotorów

- Pobór mocy max 550 W

- Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej ze standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml - 18 sekund

- Czas zatrzymania ze standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml - 18 sekund

- Możliwość ustawienia czasu w zakresie 10 sek - 9:59h, możliwość pracy ciągłej

- Głośność z pokrywą < 46 dB(A)

- Możliwość regulacji temperatury od -11 °C do +40 °C nawet w czasie wirowania

- Waga urządzenia bez rotora 30 kg

- Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora

- Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora

- Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 31,9 x 54 x 25,4 cm

- Możliwość włączenia funkcji automatycznego wyłączenia po 1, 2, 4 lub 8 godzinach, alternatywnie do ustawienia ciągłego chłodzenia,

- Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania

- Wirówka posiada certyfikat CE

- Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby" do momentu otwarcia przez użytkownika

- Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz

- Funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz wirnika, czas schładzania od ~23oC do 4oC - 11 min.

- Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą

- Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego

- Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory

- Maksymalna pojemność 48 probówek 1,5/2 ml

- Port USB do aktualizacji oprogramowania

- W zestawie wirnik stałokątowy z pokrywą nie przepuszczającą aerozoli zamykającą się po ¼ obrotu, mieszczący, co najmniej 48 probówek o pojemności 1,5/2ml ml. Posiadający możliwość zastosowania adapterów na probówki 0,2ml; 0,4ml; 0,5ml; 0,6ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 18 210 x g (12 700 rpm). Rotor wraz z pokrywą oraz adapterami można sterylizować w autoklawie (120C, 20min).

- Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski

- Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019

- Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego, w tym możliwości zakup części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Reakcja serwisu technicznego na zgłoszenie awarii nie dłuższa niż 48 godz.

- Zapewnienie urządzenia zastępczego, w przypadku, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 14 dni roboczych

- Wirówka z chłodzeniem na 24 probówek o następujących parametrach oraz funkcjach:

- Siła wirowania rcf 21130 x g

- Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 100-15000, ze skokiem 50 rpm

- Maksymalny pobór mocy 350W

- Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej 15 sekund

- Czas zatrzymania rotora 16 sekund

- Dostępne 4 rotory

- Możliwość wirowana 24 probówek 1,5/2ml

- Możliwość ustawienia czasu w zakresie 30s-9h 59min, możliwość pracy ciągłej

- Głośność z pokrywą poniżej 48 dB(A)

- Waga urządzenia bez wirnika 21kg

- Możliwość regulacji temperatury od -10°C do +40°C

- Wysokość wirówki z otwartą pokrywą 51 cm

- Gwarantowana temperatura przy maksymalnej prędkości obrotowej 4°C

- Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys)  29 x 48 x 26 cm

- Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania

- Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz

- Funkcja polegająca na automatycznym wyłączeniu urządzenia po 8 godzinach bezczynności

- Funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz wirnika

- Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą

- Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego

- Możliwość schłodzenia komory od temperatury pokojowej do 4C w czasie 8 minut

- Funkcja bezpiecznego hamowania, chroniąca wrażliwe próbki i zapobiegająca mieszaniu się rozdzielonych warstw

- Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory

- W zestawie rotor stałokątowy aerozoszczelny, pokryty PTFE, umożliwiający wirowanie 24 probówek o pojemności 1,5/2 ml. Posiadający możliwość zastosowania adapterów na probówki 0,2ml; 0,4ml; 0,5ml; 0,6ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 21 130 x g. Rotor wraz z pokrywą można sterylizować w autoklawie (120°C, 20min).

- Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski

- Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019

- Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego, w tym możliwości zakup części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Reakcja serwisu technicznego na zgłoszenie awarii nie dłuższa niż 48 godz.

- Zapewnienie urządzenia zastępczego, w przypadku, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 14 dni roboczych

- Gwarancja: min. 24 miesiące

- Termin realizacji zamówienia: max. do 6 tyg.

- Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie personelu

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

| Lp | Kryterium oceny | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (60 pkt) | 60% |
| 2. | Długość gwarancji na urządzenie-max 20 pkt (24 miesiące - 0 pkt, 30 miesięcy - 5 pkt, 36 miesięcy - 10 pkt, 42 miesiące - 15 pkt, 48 miesięcy - 20 pkt) | 20% |
| 3. | Termin realizacji zamówienia – max - 20 pkt (6 tygodni - 0 pkt, 5 tygodni - 10 pkt, 4 tygodnie - 20 pkt) | 20% |

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: 2 wirówki z chłodzeniem

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 6 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_