Warszawa, dnia 12.03.2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 40/2020

na dostawę

Zestawu do stymulacji optycznej

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Ewa Kublik

e-mail: e.kublik@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 19.03.2020,  do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa Zestawu do stymulacji optycznej składającego się z dwóch laserowych źródeł światła:

-  źródło światła niebieskiego: laser diodowy lub DPSS, długość fali 470 (±3) nm, moc maksymalna 80 mW na wyjściu ze światłowodu (lub więcej), stabilność mocy (ps) <1%, tryb pracy ciągłej oraz tryb modulacji pracy lasera sygnałem TTL w zakresie 1 Hz – 10 kHz, laser sprzężony z włóknem o rdzeniu 200 µm, zakończony złączem FC/PC,  możliwość odkręcenia światłowodu i pracy w trybie „free-output”, zasilacz z płynną regulacją mocy lasera.

-  źródło światła żółtego lub żółto-zielonego: długość fali między 560 a 590 nm, moc maksymalna 80 mW na wyjściu ze światłowodu (lub więcej), stabilność mocy (ps) <1%, tryb pracy ciągłej oraz tryb modulacji pracy lasera sygnałem TTL w zakresie 1 Hz – 10 kHz, laser sprzężony z włóknem o rdzeniu 200 µm, zakończony złączem FC/PC, możliwość odkręcenie światłowodu i pracy w trybie „free-output”, zasilacz z płynną regulacją mocy.

- Transport urządzenia do siedziby zamawiającego oraz wsparcie przy pierwszym uruchomieniu i szkolenie użytkowników z obsługi urządzenia (w cenie oferty).

II Kryteria oceny ofert

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował punktacją wyszczególnioną poniżej przy następującej wadze kryteriów:

| Nr | Kryterium oceny | Waga = Punkty |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 70% = 70 pkt |
| 2 | Dostępność lokalnego wsparcia specjalisty w cenie | 30% = 30 pkt |

- Stosowanie matematycznych obliczeń stanowi zasadę przy ocenie ofert. Waga danego kryterium równa się maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania. Ocena punktowa (w zaokrągleniu do setnych części punktu) dokonana zostanie na podstawie opisanych poniżej zasad/wzorów;

- Kryterium Cena – w zakresie tego kryterium oceniane będzie zaoferowanie jak najniższej ceny oferty. Ocena następować będzie w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny spośród zaoferowanych przez Wykonawców. Kryterium, liczone wg wzoru:

Ocena oferty rozpatrywanej = (cena najniższa : cena rozpatrywana) x 70

- Kryterium „Dostępność lokalnego wsparcia specjalisty w cenie”
– w zakresie tego kryterium oceniane będzie zapewnienie dostępności lokalnego wsparcia specjalisty w siedzibie Zamawiającego (przez 3 lata od daty dostarczenia zestawu), w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia każdorazowej potrzeby wsparcia)

Punktowanie nastąpi wg zasad:

- Dostępność lokalnego wsparcia specjalisty-programisty- oferta otrzymuje 30 pkt, lub

- Brak dostępności lokalnego wsparcia specjalisty-programisty- oferta otrzymuje 0 pkt

Ocena oferty rozpatrywanej = punkty otrzymane

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu w poszczególnych kryteriach (Cena + Dostępność lokalnego wsparcia specjalisty) - pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: e.kublik@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: zestaw do stymulacji optycznej

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin  na realizację zamówienia  – 5 tygodni od daty zawarcia umowy (deklarowany termin wskazuje Wykonawca w ofercie)

- Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy (deklarowany okres wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

- W formularzu oferty oraz w pkt I niniejszego zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia” podane są wymagane (minimalne) cechy poszczególnych elementów zestawu do stymulacji optycznej. Wszystkie te informacje umożliwiają Wykonawcom sporządzenie wyceny zamówienia i sporządzenie rzetelnej oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru, co również umożliwia fakt, że parametry dostępne są dla każdego zainteresowanego, szczególnie zajmującego się dostawą tego typu urządzeń.

- Jeżeli oferowany produkt zawiera inne oznaczenia niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego, oświadczenie producenta stwierdzające, że oferowany zestaw jest równoważny z zestawem wskazanym w  Opisie Przedmiotu Zamówienia lub poprzez złożenie charakterystyki dla zaoferowanego zestawu potwierdzającej, że zaoferowany zestaw zapewni taką samą funkcjonalność dla Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia, że zaproponowany zestaw równoważny nie spełnia wszystkich funkcjonalności wskazanych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający odstąpi od umowy, nie dokona płatności za otrzymany zestaw i dodatkowo obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości netto zamówienia (zgodnie z zapisami § 4 ust 1 li b) umowy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).