Warszawa, dnia 28.04.2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 52/2020

na dostawę

Spektrofotometru do pomiaru stężenia DNA, RNA i białek w kropli 
NanoDrop lub równoważnego

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Aleksandra Piotrowska

e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 05.05.2020,  do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA, RNA i białek w kropli – NanoDrop lub równoważny

- Długość drogi optycznej w granicach 0,03-1 mm ustawiana automatycznie w zależności od stężenia próbki

- Objętość mierzonej próbki: 0,5μl - 2 μl

- Długość fali w granicach od 190 do 850 nm, pełny zakres skanowania. Urządzenie musi efektywnie dokonywać pomiarów w ww. zakresie

- Źródło światła: błyskowa lampa ksenonowa

- Typ detektora: matryca CMOS zawierająca co najmniej 2048 elementów światłoczułych

- Pomiar bezpośrednio w próbce bez użycia kuwet, mikrokuwet, końcówek pomiarowych, nakrywek – „cups”

- Utrzymywanie próbki w miejscu pomiarowym za pomocą napięcia powierzchniowego

- Powierzchnie kontaktu z próbką muszą stanowić światłowody kwarcowe

- Mechanizm kontroli długości drogi optycznej musi być całkowicie uszczelniony

- Ramię urządzenia nie jest elementem ruchomym podczas dokonywanego pomiaru

- Statyw pomiarowy instrumentu nie jest elementem wymiennym aparatu.

- Aparat obsługiwany za pomocą dotykowego ekranu o przekątnej 7 cali, o rozdzielczości co najmniej 1280x800, z systemem Android, obsługa możliwa także w rękawiczkach laboratoryjnych.

- Pamięć wewnętrzna 32GB oraz wbudowany głośnik.

- Urządzenie musi posiadać 3 porty USB-A, port Ethernet, komunikację Bluetooth oraz Wi-Fi.

- Ekran musi mieć możliwość regulacji kąta nachylenia ekranu oraz przesuwania w lewo i w prawo.

- Możliwość podłączenia drukarki etykiet, klawiatury, myszki oraz czytnika kodów kreskowych

- Urządzenie musi być wyposażone we wbudowany optyczny sensor wykrywający bąbelki powietrza w próbce oraz przerwanie kolumny w trakcie pomiaru.

- Rozdzielczość widmowa: poniżej 1,8 nm

- Precyzja pomiaru absorbancji: 0,002

- Dokładność pomiaru absorbancji: 3%

- Dokładność zakresu długości fali: ± 1 nm

- Zakres absorbancji w granicach: od 0 do 550 Abs

- Zakres pomiaru stężenia dsDNA od 2 do 27 500 ng/μl bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania

- Zakres pomiaru stężenia BSA od 0,06 mg/ml do 820 mg/ml bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania

- Czas całego cyklu pomiarowego krótszy niż 6 sekund łącznie z czyszczeniem

- Funkcja pomiaru wydajności wyznakowania sond fluoroscencyjnych w mikroobjętości

- Funkcja pomiaru wydajności wyznakowania przeciwciał fluoroforami w „nanokropli”

- Wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż: 20 x 25.4 cm

- Masa urządzenia nie większa niż: 3,6 kg

- Oprogramowanie sterujące aparatem musi umożliwiać:

- Tworzenie własnych krzywych standardowych (kalibracji, wzorcowych)

- Oznaczanie stężenia białka metodami kolorymetrycznymi, tj.metodą Bradford, Lowry`ego, Pierc`a, BCA, spektrofotometryczną przy długości fali 280 nm oraz 190-225 nm dla białek pozbawionych aminokwasów aromatycznych i przy długości fali 205 nm dla peptydów

- Zastosowanie metod pomiarowych dla dsDNA, ssDNA, RNA, oligonukleotydów i mikromacierzy, łącznie z wyznaczeniem współczynników czystości próbki 260/280

- Edytowanie własnych znaczników chromogenicznych

- Eksport wyników do programu kalkulacyjnego Excel, za pomocą USB, sieci Ethernet lub Wi-Fi

- Tworzenie własnych metod z użyciem lub bez użycia krzywych standardowych

- Automatyczne wyświetlenie pełnego spektrum UV-VIS od min. 190 nm do 850 nm

- Bezpłatne aktualizowanie oprogramowania przez internet.

- Automatyczne zapisywanie danych pomiarowych (Autosave)

- Oprogramowanie posiada funkcję automatycznego pomiaru próbki Blank, automatyczny pomiar próbki badanej (Auto-Measure), oraz automatyczne nadawanie nazw kolejnym pomiarom.

- Oprogramowanie pozwala na dokładną identyfikację zanieczyszczenia w próbce, wykrywa rodzaj zanieczyszczenia i podaje jego nazwę oraz wprowadza korekcję stężenia.

- Zawiera zintegrowany system wsparcia technicznego oraz informację o jakości próbki.

- Dostępne bezpłatne oprogramowanie na komputer do przeglądania i analizy pomiarów przeprowadzonych na aparacie, zgodne z systemem Windows 7 oraz 10.

- Urządzenie posiada certyfikat CE

- Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

- Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia.

- Dostawa, instalacja, pierwsze uruchomienie i pełne szkolenie z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego.

- Urządzenie wyposażone w nakładkę na platformę próbek umożliwiającą stabilizację pipety

- Gwarancja: min. 24 miesiące

- Termin realizacji zamówienia: max. do 28 dni

- Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie personelu

II Kryteria oceny ofert

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował punktacją wyszczególnioną poniżej przy następującej wadze kryteriów:

| Nr | Kryterium oceny | Waga = Punkty |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 70% = 70 pkt |
| 2 | Termin realizacji zamówienia | 20% = 20 pkt |
| 3 | Gwarancja | 10% = 10 pkt |

- Stosowanie matematycznych obliczeń stanowi zasadę przy ocenie ofert. Waga danego kryterium równa się maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania. Ocena punktowa (w zaokrągleniu do setnych części punktu) dokonana zostanie na podstawie opisanych poniżej zasad/wzorów;

- Kryterium Cena – w zakresie tego kryterium oceniane będzie zaoferowanie jak najniższej ceny oferty. Ocena następować będzie w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny spośród zaoferowanych przez Wykonawców. Kryterium, liczone wg wzoru:

Ocena oferty rozpatrywanej = cena najniższa : cena rozpatrywana x 80

- Kryterium termin realizacji zamówienia - w zakresie tego kryterium oceniane będzie zaoferowanie jak najkrótszego terminu realizacji zamówienia, liczonego od daty podpisania umowy. Punktowanie nastąpi wg zasad:

- Termin realizacji zamówienia w ciągu więcej niż 28 dni - oferta otrzymuje 0 pkt.

- Termin realizacji zamówienia w ciągu 28 dni - oferta otrzymuje 5 pkt.

- Termin realizacji zamówienia w ciągu 21 dni - oferta otrzymuje 10 pkt.

- Termin realizacji zamówienia w ciągu 14 dni - oferta otrzymuje 15 pkt.

- Termin realizacji zamówienia w ciągu 7 dni - oferta otrzymuje 20 pkt.

Ocena oferty rozpatrywanej = punkty otrzymane

- Kryterium Gwarancja - w zakresie tego kryterium oceniane będzie zaoferowanie jak najdłuższego okresu gwarancyjnego. Punktowanie nastąpi wg zasad:

- Gwarancja 48 msc - oferta otrzymuje 10 pkt.

- Gwarancja 36 msc - oferta otrzymuje 5 pkt.

- Gwarancja 24 msc - oferta otrzymuje 0 pkt.

Ocena oferty rozpatrywanej = punkty otrzymane

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu w poszczególnych kryteriach (Cena + Termin realizacji zamówienia + Gwarancja), pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Spektrofotometr.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 28 dni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel: (48-22) 589 2180;, e-mail: w.boguta@nencki.gov.pl; http://www.nencki.edu.pl_