Warszawa, dnia 05-06-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nR 71/2020

na dostawę

Bloku grzewczego z wytrząsaniem

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Piotr Brągoszewski

e-mail: p.bragoszewski@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 10.06.2020r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Bloku grzewczego z wytrząsaniem typu termomikser, z blokiem na probówki wirownicze 1,5ml
z kontrolą temperatury, grzaniem i chłodzeniem oraz regulacją prędkości wytrząsania.

Parametry:

- aluminiowy blok grzewczy na probówki wirownicze 1,5ml – miejsce na co najmniej 40 probówek typu Eppendorf;

- możliwość wymiany bloku;

- dostępność kompatybilnych bloków dla innych objętości probówek wirowniczych (w tym 0,5ml i 2ml) i standardowych płytek 96 dołkowych;

- amplituda wytrząsania minimum 3 mm;

- zakres prędkości wytrząsania co najmniej od 300 do 1500 obrotów na minutę;

- zakres regulacji temperatury - chłodzenie 14 °C poniżej temperatury otoczenia;

- zakres regulacji temperatury - grzanie 100 °C lub wyższa;

- dokładność utrzymania temperatury ±0,5 °C, lub dokładniejsza;

- szybkość grzania  6,5 °C/min, lub wyższa;

Gwarancja: min. 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia: max. do 4 tyg.

Dostawa, wniesienie,

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: p.bragoszewski@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Blok grzewczy z wytrząsaniem

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 4 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: p.bragoszewski@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_