Warszawa, dnia 22.09.2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 105/2020

na dostawę

Zamrażarki niskotemperaturowej (-80°C)

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Piotr Brągoszewski

e-mail: p.bragoszewski@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 28.09.2020 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Zamrażarki niskotemperaturowej (-80°C)  z następującymi parametrami:

- Typ urządzenia - szafowe wolnostojące

- Zakres temperatur chłodzenia - od -50°C do -86°C

- Pojemność komory - Pojemność komory umożliwiająca przechowywanie w dedykowanych statywach 400 lub więcej standardowych pudełek 2" (pudełka na 100 probówek 2ml każde, wymiary około 13x13x5cm). Pojemność całkowita komory około 550 litrów lub więcej

- Materiał obudowy i wnętrza komory - Stal malowana

- Materiał izolacyjny - Panele próżniowe oraz pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości

- Waga urządzenia (kg ) - 270 kg lub mniej

- Kółka - kółka z blokadą

- Wymiary zewnętrzne:

- Całkowita wysokość urządzenia do: 198 cm

- Szerokość urządzenia do: 75 cm

- Głębokość urządzenia do: 100cm

- Wymiary komory:

- Głębokość minimum - 70 cm

- Wysokość minimum - 130 cm

- Komora podzielona na 4 przedziały

- Liczba półek - 3 półki ze stali nierdzewnej, regulowana wysokość w krokach co 2,5 cm.  Maksymalne obciążenie półki  nie mniej niż 70kg

- Stelaże aluminiowe na pudełka 2” (około 13x13x5cm)  mieszczące 5x5 = 25 pudełek. Wymiary stelaża pozwalające umieścić 4 stelaże w jednym przedziale - 8 szt.

- Stelaże z wysuwanymi szufladami na pudełka 2” (około 13x13x5cm)  mieszczące 5x5 = 25 pudełek (każda szuflada 5 pudełek). Wymiary stelaża pozwalające umieścić 4 stelaże w jednym przedziale - 4 szt.

- Kierunek otwierania drzwi - Drzwi prawe

- Zamknięcie drzwi zewnętrznych - klamka, umożliwiająca łatwe otwieranie i zamykanie jedną ręką, zamek z możliwością instalacji kłódki

- Wewnętrzne drzwi osobno dla każdego z przedziałów

- Zasilanie - 230V 50 hz

- bazowe zużycie energii przy pustej komorze i temperaturze chłodzenia -80°C - 12 Kwh/dzień lub mniej

- Emisja ciepła - 1800 Btu/godz lub mniej

- Poziom hałasu (db(A)) - 52 db lub mniej

- Certyfikat CE

- Czynnik chłodniczy wolny od freonów CFC i HCFC

- Ilość kompresorów – 2

- Typ czynnika chłodzącego – pierwszy stopień R290, drugi stopień R290 i R170

- Czas schłodzenia do - 80°C z temp. otoczenia (h) - 5,5 godzin lub krócej

- Czas powrotu do temperatury roboczej (- 75°C lub zimniej) po otwarciu drzwi na 1 min. - 17 min lub krócej

- Wyświetlacz i sterowanie - wyświetlacz LCD z dotykowymi przyciskami sterującymi

- Alarmy:

- akustyczny

- wizualny

- zbyt wysokiej/niskiej temperatury

-  zbyt wysokiej/niskiej temperatury otoczenia

- zbyt wysokiego/niskiego napięcia zasilania

- odchyłu od zadanych parametrów

- Alarm niskiego stanu baterii

- Alarm otwartych drzwi

- Interfejsy komunikacyjne:

- wyjście cyfrowe szeregowe (RS485)

- wyjście analogowe

- styk do zewnętrznego alarmu (bezpotencjałowy, 4020 mA)

- System awaryjnego chłodzenia za pomocą ciekłego azotu

- Zewnętrzny rejestrator temperatury z sondą temperatury w komorze zamrażarki, wysyłający powiadomienia o przekroczeniu zadanej wartości:

− oprogramowanie do konfiguracji rejestratora oraz pobierania danych na komputer

− gniazda na kartę SIM, wbudowana pamięć lub gniazdo na kartę pamięci SD lub micro SD, port USB lub micro USB

- czas pracy przy braku zasilania sieciowego (bateria) minimum 36 godzin

- komunikacja  GSM w standardowych pasmach częstotliwości [MHz] 850/900/1800/1900

- możliwość wprowadzenia co najmniej 5 numerów do wysyłania powiadomień

Gwarancja: min. 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia: max. do 4 tyg.

Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie personelu

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: p.bragoszewski@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Zamrażarka niskotemperaturowa.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 4 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.gov.pl_