Warszawa, dnia 25-02-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 23/2020

na dostawę

Inkubatora do hodowli komórkowych

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Aleksandra Piotrowska

e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 03.03.2020r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Inkubatora do hodowli komórkowych o następujących parametrach i funkcjach:

- Inkubator kontrolujący stężenie CO2, O2 i temperaturę

- Inkubator o pojemności min 163 L +/- 5L

- Inkubator z płaszczem powietrznym do kontroli temperatury

- Czujnik podczerwieni IR do kontroli stężenia CO2 niezależnie od temperatury oraz wilgotności wewnątrz inkubatora

- Funkcja dekontaminacji gorącym suchym powietrzem, możliwość wyposażenia w filtr przeciwpyłowy

- Automatyczna kalibracja CO2

- Inkubator wyposażony w min. 5 półek ze stali nierdzewnej. Osobne drzwi dla każdej z półek

- Wewnętrzne drzwi szklane – 6szt

- Możliwość zainstalowania min 18 półek

- Wyświetlacz LCD wskazujący temperaturę i stężenie CO2 i O2

- Alarm wizualny i dźwiękowy nieprawidłowej pracy inkubatora

- Wymiary zewnętrzne WxDxH max. 62,5x63,5x91,5 cm

- Zakres temperaturowy w zakresie co najmniej  +5 °C (od temperatury otoczenia) do minimum 50,0°C, dokładność +/-0,3°C

- Temperatura sterylizacji w zakresie co najmniej +60 - 140°C +/-3°C

- Czas sterylizacji  od co najmniej 30 minut do najwyżej 10 godzin

- Kontrola CO2 w zakresie 2% - 20.0%.  Stabilność CO2 +/- 0,1%

- Kontrola O2 w zakresie 2% - 89%.  Stabilność CO2 +/- 0,5%

- Wilgotność 95%+/- 3%RH, naturalne parowanie

- Zabezpieczenie zatrzymujące pracę urządzenia w przypadku przekroczenia temperatury maksymalnej

- Waga max. 85 kg (ze standardowym wyposażeniem)

- Możliwość umieszczenie w przyszłości drugiego inkubatora, tego samego producenta na górze w celu oszczędności miejsca bez wpływu na poprawność działania systemu sterylizacji suchym powietrzem i utrzymania zadanego stężenia CO2 i O2

- Rok produkcji 2020

- Reakcja serwisu technicznego na zgłoszenie awarii nie dłuższa niż 48 godz.

- Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego, w tym możliwości zakup części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji

- Zapewnienie urządzenia zastępczego, w przypadku, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 14 dni roboczych

- Gwarancja: min. 24 miesiące

- Termin realizacji zamówienia: max. do 10 tyg.

- Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie personelu

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Inkubator.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 6 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_