Warszawa, dnia 27-02-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 26/2020

na dostawę

Komory laminarnej II klasy 90 cm

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Filip Dziaczkowski

e-mail: f.dziaczkowski@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 05.03.2020r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Komory laminarnej II klasy 90 cm o następujących parametrach i funkcjach:

- Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego,  zgodna z normą PN EN12469.   Zgodność potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą.

- Elementy konstrukcyjne, podstawowe dane techniczne:

- ściana tylna komory wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304

- ściany boczne komory roboczej wykonane ze szkła hartowanego

- misa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304 umieszczona pod blatem roboczym

- dwa filtry absolutne HEPA o skuteczności min. 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3um

- szerokość obszaru roboczego min. 940 mm

- głębokość transportowa maks. 795 mm

- maksymalna szerokość zewn. komory 1060 mm

- konstrukcja komory umożliwiająca obustronne mycie szyby frontowej zamykającej obszar pracy

- V kształtny wlot powietrza na kurtynie

- boki komory przeszklone

- podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości obszaru roboczego wykonany w całości ze stali nierdzewnej

- szyba frontowa poruszana elektrycznie i umieszczona pod kątem w stosunku do blatu roboczego

- wbudowana uszczelka do precyzyjnego domykania szyby frontowej

- komora wyposażona w dwa silniki  typu EC (elektronicznie komutowane)

- lampa UV zamontowana na stałe

- źródło światła umieszczone poza obszarem roboczym, min. 800 lux

- Wyposażenie:

- blat roboczy dzielony asymetrycznie, wyjmowany, pozbawiony ostrych krawędzi, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316L

- zawór gazu palnego zamontowany na tylnej ścianie obszaru roboczego  z prawej strony

- stelaż pod komorę z profili zamkniętych z możliwością regulacji wysokości  pomiędzy 720 – 750 mm

- złącze diagnostyczne umieszczone w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiające podłączenie opcjonalnego modułu do zdalnej weryfikacji parametrów pracy komory przez autoryzowany serwis lub producenta poprzez sieć GSM

- trzy gniazda elektryczne w obszarze pracy

- port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów HEPA

- podłączenia typu gaz oraz energia elektryczna umieszczone na dachu komory

- Sterowanie, oprogramowanie, kontrola parametrów:

- sterowanie mikroprocesorowe z panelem kontrolnym z klawiaturą membranową;

- komunikaty informacyjne:

- prędkość przepływu powietrza w obszarze pracy skierowanym pionowo w dół

- prędkość przepływu w barierze powietrznej

- Panel kontrolny z graficznym wyświetlaczem LCD z dedykowanymi klawiszami funkcyjnymi dotyczącymi:

- ruchu szyby frontowej

- oświetlenia

- lampy UV

- pracy wentylatorów

- aktywacja załączenia funkcji sygnalizowana wizualnie poprzez podświetlenie przypisanego klawisza funkcyjnego

- alarmy wizualne nieprawidłowej pracy komory wyświetlane na ekranie sterownika

- wbudowane liczniki czasu pracy filtrów, lampy UV z funkcją przypominającą o konieczności ich wymiany

- komunikaty procentowego zużycia lampy UV

- graficzny wskaźnik stanu zużycia filtrów HEPA

- Komunikaty procentowego zużycia filtrów HEPA

- minimum 4 programy pracy komory w tym 3 programy użytkownika o indywidualnie definiowanych parametrach pracy oraz jeden program czyszczący o parametrach predefiniowanych fabrycznie, umożliwiający bezpieczną konserwację/ czyszczenie wnętrza komory

- zabezpieczenie uniemożliwiające aktywację lampy UV przy podniesionej szybie frontowej

- szybka aktywacja sterylizacji UV poprzez kilkusekundowe przytrzymania klawisza funkcyjnego z poziomu trybu uśpienia (stand-by)

- tryby pracy specjalne

- tryb pracy utrzymujący komorę laminarną w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii do  około 22 W

- tryb uśpienia (stand-by)

- Certyfikacja, gwarancje:

- certyfikat CE

- certyfikat potwierdzający zgodność komory z normą EN 12469  wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą  - dołączyć do oferty

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Komora laminarna musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2020 roku

- Gwarancja: min. 24 miesiące

- Termin realizacji zamówienia: max. do 4 tyg.

- Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie personelu

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: f.dziaczkowski@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Komora laminarna II klasy 90 cm.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 4 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_