Warszawa, dnia 25-02-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 24/2020

na dostawę

Sonikatora

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Aleksandra Piotrowska

e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 03.03.2020r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Sonikatora (urządzenie do homogenizacji) SFX 500 Branson lub równoważny o następujących parametrach i funkcjach:

- Metoda homogenizacji - ultradźwiękowa

- Moc ultradźwięków - minimum 535 W

- Częstotliwość - minimum 19 kHz

- Możliwość homogenizacji próbek co najmniej 0,2-900ml

- Tryb ciągły i impulsowy (w zakresie minimum 100-900 ms), czasowy do 99h 59min 59s, z możliwością programowania energii do (999999 J) oraz specjalny tryb dający możliwość mniejszego zużycia sonotrody (minimum do 60%)

- Kontrola amplitudy w minimalnym zakresie 20-100 %

- Pamięć minimum 15 programów (w tym tryb, energia czas, amplituda)

- Klawiatura membranowa z wyświetlaczem LCD

- Wyświetlacz z informacją w postaci ikon trybu ciągłego, trybu pulsacyjnego trybu czasu, Ikona dżuli, Ikona amplitudy, Ikona temperatury, czasu włączenia i wyłączenia impulsów, Ikona wyłączenia i wyłączenia urządzenia, ikona całkowitego czasu pulsowania, wskaźnik aktywności, trybu oszczędności, alarmów

- Zasilacz typu szeregowego

- Możliwość dostosowania długości impulsu ultradźwiękowego

- Jednostka centralna wentylowana w sposób wymuszony

- Zasilanie 230 V, oznakowanie CE, zabezpieczanie prądowe 9,5 A

- Wyposażony w konwerter 550W

- Wyposażony w głowicę pośrednią ½ calową stopniowaną

- Wyposażony w końcówkę homogenizującą 1/8 calową stopniowaną dla pojemności minimum 0,25-10ml dla amplitudy minimum 120-490

- Wyposażony w szafkę dźwiękoszczelną, wodoodporną obniżająca dźwięk o minimum 20 db z wewnętrzną kolumną i płytą zaciskową regulowaną, przeszklonymi drzwiami, magazynkiem  na końcówki i głowice

- Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019

- Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego, w tym możliwości zakup części zamiennych przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Reakcja serwisu technicznego na zgłoszenie awarii nie dłuższa niż 48 godz.

- Gwarancja: min. 24 miesiące

- Termin realizacji zamówienia: max. do 6 tyg.

- Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie personelu

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Sonikator.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 6 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

- W formularzu oferty będącym jednocześnie przedmiotem zamówienia, podawane są zatem zarówno nazwy poszczególnych elementów, asortymentu. W formularzu podane są również zapotrzebowania ilościowe, które zamawiający planuje zamówić. Wszystkie te informacje umożliwiają Wykonawcom sporządzenie wyceny zamówienia i sporządzenie rzetelnej oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru, co również umożliwia fakt, że parametry dostępne są dla każdego zainteresowanego, szczególnie zajmującego się dostawą sonikatora.

7.	Jeżeli oferowany produkt pochodzi od innego producenta niż wskazany w Zapytaniu ofertowym, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego, oświadczenie producenta stwierdzające, że sonikator jest równoważny do innego sonikatora opisanego parametrami w opisie przedmiotu zamówienia lub poprzez złożenie charakterystyki dla każdego z zaoferowanych sonikatora stwierdzający, że zaoferowany sonikator jest tożsamy z sonikatorem wskazanym w formularzu asortymentowo-cenowym opisanym szczegółowo przez charakterystykę parametrów dostępne w katalogu producenta na jego stronie internetowej.

8.		Wykonawca winien również wykazać w dowolny sposób, że zaoferowany sonikator równoważny:

a) nie spowoduje uszkodzenia używanych urządzeń, a jeśli do takiego uszkodzenia dojdzie i uszkodzenie zostanie potwierdzone przez autoryzowany serwis producenta sprzętu, to wykonawca przyjmie na siebie odpowiedzialność za poniesione szkody i zobowiązuje się do ich przywrócenia do stanu poprzedniego, przy czym w wyniku napraw stan techniczny pozostanie na niezmienionym poziomie, a Zamawiający nie poniesie z tytułu napraw dodatkowych kosztów.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_