**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **Model  i producent urządzenia** | **Uwagi** |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego z następującymi parametrami i funkcjami:   * **Elementy konstrukcyjne, podstawowe dane techniczne:** * wnętrze obszaru pracy wykonane w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy AISI 316L w konstrukcji bezszwowej z zaokrąglonymi bokami co ogranicza do minimum liczbę powierzchni stwarzających ryzyko kontaminacji ; * misa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy AISI 304 umieszczona pod blatem roboczym; * dwa filtry absolutne HEPA o skuteczności min. 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3um; * szerokość obszaru roboczego min. 1500 [mm]; * głębokość transportowa maks. 795 [mm]; * maksymalna szerokość zewn. komory 1650 [mm]; * konstrukcja komory umożliwiająca obustronne mycie szyby frontowej zamykającej obszar pracy; * V kształtny wlot powietrza na kurtynie wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316 L; * boki komory przeszklone; * podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości obszaru roboczego; * szyba frontowa poruszana elektrycznie, umieszczona pod kątem w stosunku do blatu roboczego z nadzorem położenia jej krawędzi i funkcją kontroli automatycznego zatrzymania na optymalnej wysokości ponad blatem w pozycji roboczej; * komora wyposażona w **trzy**  **silniki** typu EC (elektronicznie komutowane) które zapewniają równomierne rozprowadzenie strumienia powietrza w całej przestrzeni roboczej komory laminarnej i minimalizują zakłócenia przepływu; * niezależne sterowanie zespołem wentylatorów odpowiedzialnych za generowanie przepływu laminarnego oraz kurtyny powietrznej; * lampa UV zamontowana na stałe; * zewnętrzne przyłącza dla gazu/próżni muszą znajdować się na części dachowej urządzenia dla uniknięcia np. przypadkowego wyrwania przewodu gazowego przez użytkownika lub osoby trzecie; * źródło światła białego LED min. 1300 [lux], z regulacją natężenia oświetlenia . * **Wyposażenie:** * blat roboczy dzielony asymetrycznie, wyjmowany, pozbawiony ostrych krawędzi, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316L; * zawory gazu palnego oraz próżni zamontowane na tylnej ścianie obszaru roboczego z prawej strony; * stelaż na kołach pod komorę z profili zamkniętych z możliwością regulacji wysokości do blatu roboczego pomiędzy 830 – 850 mm +/- 5[%], koła blokowane stopkami poziomującymi; * złącze diagnostyczne umieszczone w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiające podłączenie opcjonalnego modułu do zdalnej weryfikacji parametrów pracy komory przez autoryzowany serwis lub producenta poprzez sieć GSM; * czujnik temperatury w komorze roboczej z alarmem przekroczenia ustawionej temperatury maksymalnej * trzy gniazda elektryczne w obszarze pracy; * pilot bezprzewodowy radiowy do uruchamiania komory według wcześniej predefiniowanych minimum dwóch programów pracy urządzenia; * port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów HEPA. * **Sterowanie, oprogramowanie, kontrola parametrów:** * sterowanie mikroprocesorowe z panelem kontrolnym z klawiaturą membranową * komunikaty informacyjne: * prędkość przepływu powietrza w obszarze pracy skierowanym pionowo w dół * prędkość przepływu w barierze powietrznej * panel kontrolny z graficznym wyświetlaczem LCD z dedykowanymi klawiszami funkcyjnymi dotyczącymi: * ruchu szyby frontowej * oświetlenia * lampy UV * pracy wentylatorów * aktywacja załączenia funkcji sygnalizowana wizualnie poprzez podświetlenie przypisanego klawisza funkcyjnego * alarmy wizualne nieprawidłowej pracy komory wyświetlane na ekranie sterownika * wbudowane liczniki czasu pracy filtrów, lampy UV z funkcją przypominającą o konieczności ich wymiany * komunikaty procentowego zużycia lampy UV * graficzny wskaźnik stanu zużycia filtrów HEPA * komunikaty % zużycia filtrów HEPA * minimum 4 programy pracy komory w tym 3 programy użytkownika o indywidualnie definiowanych parametrach pracy oraz jeden program czyszczący o parametrach predefiniowanych fabrycznie, umożliwiający bezpieczną konserwację/ czyszczenie wnętrza komory * program wspomagający proces fumigacji H2O2 * zabezpieczenie uniemożliwiające aktywację lampy UV przy podniesionej szybie frontowej * szybka aktywacja sterylizacji UV poprzez kilkusekundowe przytrzymania klawisza funkcyjnego z poziomu trybu uśpienia (stand-by) * tryby pracy specjalne * tryb pracy utrzymujący komorę laminarną w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii do około 34 [W] i redukcji głośności do poziomu 37 [dB] * tryb uśpienia (Suspend) * **Certyfikacja, gwarancje:** * certyfikat CE * certyfikat potwierdzający zgodność komory z normą EN 12469 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą **- dołączyć do oferty** | (TAK/NIE)  (TAK/NIE)  (TAK/NIE)  (TAK/NIE)  (TAK/NIE) |  |  |
| 2. | Komora laminarna musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2023 r. | (TAK/NIE) |  |  |
| 3. | Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim mają obejmować zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi komory laminarnej przez użytkownika. | (TAK/NIE) |  |  |
| 4. | Wykonawca dokona walidacji komory po zainstalowaniu w docelowym miejscu pracy w zakresie:   * pomiar ilości cząstek stałych * pomiar prędkości liniowej w przestrzeni roboczej * pomiar prędkości liniowej na wlocie do komory | (TAK/NIE) |  |  |
| 5. | Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji. | (TAK/NIE) |  |  |
| 6. | Dostawa, wniesienie, instalacja, uruchomienie, testowanie i szkolenie użytkowników (min. 2 osoby) | (TAK/NIE) |  |  |

Cena netto ………………………….………… PLN

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

Rozliczenie z wykonawcą będzie odbywało się w złotych polskich (PLN).

Termin realizacji zamówienia …………..…… tygodni od daty zawarcia umowy (max. do 6 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące) licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r.   
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………… …………………………………………………………………

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: [f.dziaczkowski@nencki.edu.pl](mailto:f.dziaczkowski@nencki.edu.pl), <http://www.nencki.edu.pl_>