**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Dostawa inkubatora z wytrząsaniem i chłodzeniem wraz z akcesoriami**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)\******\*(niepotrzepne skreślić)*** | **Model i producent urządzenia** | **Uwagi** |
| 1. | **Inkubator z wytrząsaniem i chłodzeniem wraz z akcesoriami z następującymi parametrami i funkcjami:*** Zakres temperatur: od 20°C poniżej temperatury otoczenia do 80°C z dokładnością do ±1°C
* Zakres prędkości mieszania od 25 do 400 rpm lub większy
* Wyposażony w platformę z metalowymi uchwytami na kolby i probówki laboratoryjne
* Musi posiadać 4 uchwyty na kolby 250mL, 4 uchwyty na kolby 500mL, 2 uchwyty na kolby 2L, 1 uchwyt na standardowe probówki laboratoryjne (o średnicy 15-18mm) z miejscem na 12 probówek lub więcej, uchwyt na płytki 96 dołkowe, matę samoprzylepną na niestandardowe kolby laboratoryjne
* Musi posiadać półkę do inkubacji szalek Petriego z możliwością regulacji jej wysokości
* Jednoczesna możliwość inkubowania kolb w uchwytach oraz szalek Petriego na półce
* Maksymalne wymiary zewnętrzne inkubatora (SxGxW): 650 x 830 x 856 [mm]
* Drzwi do inkubatora muszą znajdować się z przodu urządzenia, nie mogą otwierać się do góry
* Inkubator musi posiadać wymuszony obieg powietrza
* Inkubator musi posiadać drzwi z oknem obserwacyjnym
 | (TAK/NIE) |  |  |
| 2. | Dostawa, | (TAK/NIE) | ------------ |  |

Cena netto ………………………….………… PLN

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Zobowiązuję się do dostawy Przedmiotu zamówienia na swój koszt tj. Wykonawcy (Sprzedającego).

Termin realizacji zamówienia …………..…… od daty zawarcia umowy (maks. do 5 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 …………………………………………… …………………………………………………………………

 Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: a.klosin@nencki.edu.pl <http://www.nencki.edu.pl_>